| наименование метрологической характеристики | значение |
| --- | --- |
| пределы основной абсолютной погрешности измерения, генерации (симуляции) тока | - +(5*10-4Х + 2 емр) условных единиц, (мА); - X - результат измерений (значение генерируемого тока); - емр - единица младшего разряда, от 0 до 30 мкА - погрешность не нормируется. |
| пределы основной абсолютной |  |
| погрешности измерения напряжения | + 250 мкВ |
| время плавного перехода от одного генерируемого значения тока до другого, с | от 1 до 999 |
| выдержка каждого генерируемого значения тока в автоматическом режиме, с | от 1 до 30 |
| напряжение источника питания внешних датчиков при номинальной нагрузке 30 мА | (24 +2,4) В |
| напряжение питания при работе: - от блока питания - от аккумуляторной батареи | от 187 до 242 В от 5 до 3,9 В |
| средняя наработка на отказ | не менее 25000 ч |
| средний срок службы | не менее 10 лет |