# Термоэлектрические преобразователи платиновые ТППТ, ТПРТ 01.06, 01.16

Термопреобразователи предназначены для измерения температуры высокотемпературных газообразных сред не разрушающих материал защитного чехла.

Термопреобразователи ТППТ (ТПРТ) 01.06 могут применяться с передвижными штуцерами (давление до 0.4 МПа) ЮНКЖ.405921 (см. раздел 9) или по чертежам Заказчика.

Для термопреобразователей модификаций ТППТ (ТПРТ) 01.06 применяется жаростойкий металлический защитный чехол.

Наружный диаметр D защитного металлического чехла 7, 10, 20 мм. Защитная арматура герметична.

Термопреобразователи ТППТ (ТПРТ) 01.16 имеют составные металлические чехлы. Составные чехлы рекомендуются для сокращения расхода жаростойкой трубы и снижения стоимости термопреобразователей. Рабочая часть чехла длиной 800 мм и диаметром 20 мм выполняется из жаростойкого сплава ХН45Ю, а остальная часть чехла – из жаростойкой стали AISI 310. Две части чехла свариваются аргоно-дуговой сваркой. Место сварки во время эксплуатации должно находиться при температуре не более 1000°С.

Конструкция рабочей зоны термопреобразователей ТППТ (ТПРТ) 01.06 и 01.16 для разных диаметров защитного чехла представлена на рисунках. Так как внутренний защитный чехол выполнен из керамики, необходимо при установке и эксплуатации избегать ударов термопреобразователя. Разрушение керамического чехла приводит к быстрому разрушению термоэлектродов.

| Конструкция рабочей зоны термопреобразователей ТППТ (ТПРТ) 01.06, D = 7 или 10 мм | Конструкция рабочей зоны термопреобразователей ТППТ (ТПРТ) 01.06 и 01.16, D = 20 мм |
| --- | --- |
|  | ТППТ (ТПРТ) 01.06 |
|  | ТППТ (ТПРТ) 01.16 |

## Технические характеристики термопреобразователей:

диапазон рабочих температур, °С

| тип ТП | диапазон рабочих температур, °С | материал защитного чехла | диаметр защитного чехла, D , мм |
| --- | --- | --- | --- |
| ТППТ | от 0 до 1100 | Т 78 – сталь ХН78Т | 7 |
|  |  | Т 45 – сплав ХН45Ю | 10 |
|  | от 0 до 1250 | Т 45 – сплав ХН45Ю | 20 |
| ТПРТ | от 600 до 1250 | Т 45 – сплав ХН45Ю | 20 |

диапазон условных давлений

- от 0.1 до 0.4 МПа

класс допуска

- 1 и 2 для ТППТ

- 2 и 3 для ТПРТ

рабочий спай

- один, изолирован от защитного чехла

диаметр термоэлектродов

| Обозначение | Диаметр положительного термоэлектрода (ПР10, ПР13, ПР30), мм | Диаметр отрицательного термоэлектрода (ПП, ПР6), мм |
| --- | --- | --- |
| А | 0.5 | 0.5 |
| В | 0.4 | 0.5 |
| С | 0.4 | 0.4 |

показатель тепловой инерции не превышает:

- 60 с - для диаметра монтажной части 7 и 10 мм

- 120 с - для диаметра монтажной части 20 мм

максимальная температура на клеммной головке 200 °С (силумин)

Перечень исполнений термопреобразователей конструктивных модификаций 01.06, 01.16

Длина монтажной части L, ГОСТ 6616-94: 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 мм.

| Тип ТП | Модификация | Кол-во рабоч. спаев | Материал защитного чехла | Вид спая | Диаметр D , мм | Длина монтажной части, L , мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | min * | min * |
| ТППТ | 01.06 | 1 | Т 78 | И | 7 | 320 | 1000 |
|  |  |  | Т 45 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  | 1600 |
|  | 01.16 |  | Т 45 |  | 20 | 1250 | 2000 |
| ТПРТ | 01.06 | 1 | Т 45 | И | 20 | 320 | 1600 |
|  | 01.16 |  |  |  |  | 1250 | 2000 |

* – при выборе длины монтажной части необходимо учитывать, что термопреобразователи с длиной погружаемой части менее 250 мм не подлежат периодической поверке по ГОСТ 8-338-2002.

Без дополнительного указания термопреобразователи ТППТ поставляются по 2 классу точности, а ТПРТ 
по 3 классу точности.

Обозначение и примеры записи при заказе:

ТППТ(ТПРТ) 01. 06 (А, В, С) – Т 45 - И - D – L 
ТППТ(ТПРТ) 01.16 (А, В, С) – Т 45 - И - 20 – L 
ТППТ 01.06 В – Т 45 – И – 20 – 500 – термопреобразователь градуировки ПП конструктивной модификации 01.06 с изолированным (И) рабочим спаем в гладком жаростойком чехле (Т 45) диаметром 20 мм, монтажной длиной (L) 500 мм.