# Термоэлектрические преобразователи платиновые ТППТ 01.19, 01.19У

Термопреобразователи предназначены для измерения температуры высокотемпературных газообразных сред (ТП с чехлом из сплава ХН45Ю) и расплавов солей (ТП с чехлом из стали 12Х18Н10Т), не разрушающих материал защитного чехла.

Погружная рабочая часть защищена толстостенным цельноточеным чехлом из нержавеющей стали 12Х18Н10Т или жаростойкого сплава ХН45Ю, внутренний чехол – из алюмооксидной керамики. Длина чехла может быть изменена по требованию Заказчика.

|  | ТППТ 01.19 |
| --- | --- |
|  | ТППТ 01.19У |

## Технические характеристики термопреобразователей:

диапазон рабочих температур, °С

| тип ТП | диапазон рабочих температур, °С | материал защитного чехла | диаметр защитного чехла, D , мм |
| --- | --- | --- | --- |
| ТППТ | от 0 до 1250 | Т 45 – сплав ХН45Ю | 35 |
|  |  | С 10 – сталь 12Х18Н10Т | 40 |

диапазон условных давлений

- от 0.1 до 0.4 МПа

класс допуска

- 1 и 2 для ТППТ

рабочий спай

- один, изолирован от защитного чехла

диаметр термоэлектродов

| Обозначение | Диаметр положительного термоэлектрода (ПР10, ПР13), мм | Диаметр отрицательного термоэлектрода (ПП), мм |
| --- | --- | --- |
| А | 0.5 | 0.5 |
| В | 0.4 | 0.5 |
| С | 0.4 | 0.4 |

показатель тепловой инерции

- не превышает: 150 с

максимальная температура на клеммной головке

- 200 °С (силумин)

Перечень исполнений термопреобразователей конструктивных модификаций 01.19, 01.19У

| Тип ТП | Модификация | Кол-во рабочих спаев | Материал защитного чехла | Вид спая | Диаметр D , мм | Длина монтажной части, L , мм | Длина, l , мм | Длина чехла, l чехла , мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТППТ | 01.19 | 1 | Т 45 C 10 | И | 35 40 | 1000 |  | 700 |
|  |  |  |  |  |  | 1250 |  | 1000 |
|  | 01.19У |  | Т 45 C 10 |  | 35 40 | 800 | от 400 до 1000 | 650 |
|  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 800 |
|  |  |  |  |  |  | 1250 |  | 1000 |

Без дополнительного указания термопреобразователи ТППТ поставляются по 2 классу точности.

Обозначение и примеры записи при заказе:

ТППТ 01.19 (А, В, С) – Т 45 - И - 35 – L 
ТППТ 01.19У (А, В, С) – С 10 - И - 40 – L / l
ТППТ 01.19 В – Т 45 – И – 35 – 1000 – термопреобразователь градуировки ПП конструктивной модификации 01.19 с изолированным (И) рабочим спаем, в толстостенном чехле из жаростойкого сплава (Т45) диаметром 35 мм, монтажной длиной (L) 1000 мм (длина чехла 800 мм).