# Термоэлектрические преобразователи платиновые ТППТ, ТПРТ 01.21

Термопреобразователи предназначены для измерения температуры высокотемпературных газообразных химически неагрессивных сред, а также агрессивных, не разрушающих материал защитного чехла.

Термопреобразователи ТППТ(ТПРТ) 01.21 имеют двойной керамический защитный чехол:

наружный – из алюмооксидной или мулито-алюмосиликатной керамики, корунда типа КТВП, карбида кремния или карбида кремния на нитридной связке;

внутренний – из газоплотной алюмооксидной керамики.

Пространство между наружным и внутренним чехлами заполнено порошком Al2O3 .

Керамический чехол частично армирован снаружи стальной трубой. Металлическая арматура выполнена из стали AISI 310, температура зоны перехода от керамической части чехла к металлической не должна превышать 1000 °C в рабочих условиях эксплуатации .

Длина керамической части ( l K ) чехлов составляет 400 или 600 мм и должна быть указана в явном виде при заказе.

Защитные чехлы из карбида кремния обладают повышенной износостойкостью.

По требованию Заказчика термопреобразователь может быть изготовлен с одинарным защитным чехлом из газоплотной алюмооксидной керамики.

|  | Конструкция рабочей зоны ТППТ(ТПРТ) 01.21 |
| --- | --- |
|  | ТППТ (ТПРТ) 01.21 с двойным чехлом |
|  | ТППТ (ТПРТ) 01.21 с одинарным чехлом |

## Технические характеристики термопреобразователей:

диапазон рабочих температур, °С

| тип ТП | диапазон рабочих температур, °С | материал рабочей части защитного чехла |
| --- | --- | --- |
| ТППТ | от 0 до 1300 | К 530, К 795, К 799, К В, К К, К КН |
| ТПРТ | от 600 до 1400 | К К, К КН |
|  | от 600 до 1600 | К 530, К 795, К 799 |

рабочее давление

- 0.1 МПа

класс допуска

- 1 и 2 для ТППТ

- 2 и 3 для ТПРТ

материал рабочей части защитного чехла

- К 530 – мулито-алюмосиликатная керамика с содержанием Al2O3 не менее 80%

- К 795 – алюмооксидная керамика с содержанием Al2O3 не менее 95%

- К 799 – алюмооксидная керамика с содержанием Al2O3 не менее 99,5%

- К В – корунд типа КТВП

- К К – карбид кремния (содержание SiC не менее 80%)

- К КН – карбид кремния на нитридной связке (содержание SiC не менее 48%)

Примечание: во избежание разрушения керамического чехла из-за большого градиента температуры при погружении в рабочую среду скорость разогрева термопреобразователя не должна превышать 150 ° С/мин.

рабочий спай

- один или два, изолирован от металлической арматуры защитного чехла

диаметр термоэлектродов

| Обозначение | Диаметр положительного термоэлектрода (ПР10, ПР13, ПР30), мм | Диаметр отрицательного термоэлектрода (ПП, ПР6), мм |
| --- | --- | --- |
| А | 0.5 | 0.5 |
| В | 0.4 | 0.5 |
| С | 0.4 | 0.4 |

показатель тепловой инерции не превышает:

- 120 с для двойных чехлов из алюмооксидной керамики ;

- 150 с для двойных чехлов из карбида кремния

максимальная температура на клеммной головке

- 200 °С (силумин)

## Перечень исполнений термопреобразователей модификации ТППТ(ТПРТ) 01.21:

Длина монтажной части L, ГОСТ 6616-94: 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 мм.

| Тип ТП | Модификация | Кол-во рабоч. спаев | Материал защитного чехла | Вид спая | Диаметр D , мм | Длина монтажной части, L , мм | Длина керамической части, l К , мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | min | max |  |
| ТППТ , ТПРТ | 01.21 01.21[2] | 1 2 | К 799, К 795 | И | 10, 12, 14 | 500 | 2000 | 400 или 600 |
|  |  |  | К 799, К 795 |  | 20 (15) |  |  |  |
|  |  |  | К 530 |  | 26 (20) |  |  |  |
|  |  |  | К К , К КН |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | К В |  | 22 |  |  |  |

Без дополнительного указания термопреобразователи ТППТ поставляются по 2 классу точности, а ТПРТ по 
3 классу точности.

Обозначение и примеры записи при заказе:

ТППТ(ТПРТ) 01.21 (А, В, С) ([2]) – К ХХХ - И – D – L / l K
ТПРТ 01.21 В – К 795 – И – 20 – 800 / 600 – термопреобразователь градуировки ПР конструктивной модификации 01.21 с изолированным (И) рабочим спаем, в чехле из алюмооксидной керамики (К 795) диаметром 20мм, общей монтажной длиной (L) 800 мм и длиной керамической части чехла 600 ( l K ) мм.