# Термоэлектрические преобразователи платинородиевые ТПРТ 01.24

Предназначены для измерения температуры водорода, окиси углерода, паров воды, высших углеводородов.

Термопреобразователь герметичен к измеряемой среде и рассчитан на условное давление до 0,4 МПа. В конструкции предусмотрен наддув азота во внутреннюю полость термопреобразователя.

Керамический защитный чехол частично армирован снаружи составной стальной трубой. В зоне, примыкающей к керамической части чехла, применяется труба из жаростойкой стали AISI 310, в остальной части – труба из стали 12Х18Н10Т. Две части металлической арматуры свариваются аргоно-дуговой сваркой.

Для крепежа термопреобразователя на объекте предусмотрено упорное кольцо диаметром 36 мм и подвижный штуцер с резьбой М39х2.

ТПРТ 01.24

## Технические характеристики термопреобразователей:

диапазон рабочих температур, °С

| тип ТП | диапазон рабочих температур, °С | материал рабочей части защитного чехла |
| --- | --- | --- |
| ТПРТ | от 600 до 1400 | К 795 – алюмооксидная керамика |
|  | от 600 до 1600 | К 799 – алюмооксидная керамика |

диапазон условных давлений

- 0 – 0,4 МПа

класс допуска

- 2 и 3

материал защитного чехла

- К 795 – алюмооксидная керамика с содержанием Al2O3 не менее 95%

- К 799 – алюмооксидная керамика с содержанием Al2O3 не менее 99.5%

Примечание: во избежание разрушения керамического чехла из-за большого градиента температуры при погружении в рабочую среду скорость разогрева термопреобразователя не должна превышать 30 ° С/ мин.

рабочий спай

- один, изолирован от металлической арматуры защитного чехла

диаметр термоэлектродов

| Обозначение | Диаметр положительного термоэлектрода (ПР30), мм | Диаметр отрицательного термоэлектрода (ПР6), мм |
| --- | --- | --- |
| А | 0.5 | 0.5 |
| В | 0.4 | 0.5 |
| С | 0.4 | 0.4 |

показатель тепловой инерции

- не превышает 120 с

максимальная температура на клеммной головке

- 200 °С (силумин)

## Перечень исполнений термопреобразователей конструктивной модификации 01.24

Длина монтажной части L, ГОСТ 6616-94: 630, 800, 1000, 1250, 1600 мм.

| Тип ТП | Модификация | Кол-во рабоч. спаев | Материал защитного чехла | Вид спая | Диаметр D , мм | Длина монтажной части, L , мм | Длина керамической части, l К , мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТПРТ | 01.24 | 1 | К 795 , К 799 | И | 20 | 630 | 320 |
|  |  |  |  |  |  | 800 | 400 |
|  |  |  |  |  |  | 1000 | 400 |
|  |  |  |  |  |  | 1250 | 630 |
|  |  |  |  |  |  | 1600 | 1000 |

Без дополнительного указания термопреобразователь поставляется по 3 классу точности.

Обозначение и примеры записи при заказе:

ТПРТ 01.24 (А, В, С) – К ХХХ – И – D – L / l К
ТПРТ 01.24 В – К 799 – И – 20 – 1000/400 – термопреобразователь градуировки ПР конструктивной модификации 01.24 с изолированным (И) рабочим спаем, в чехле из алюмооксидной керамики К 799
с содержанием Al2O3 не менее 99,5%, диаметром 20 мм, монтажной длиной (L) 1000 мм, (l К) длина керамической части > 400 мм.