#### Переменный ток (автоматический выбор диапазона)

| Диапазон | Разрешение | Погрешность (50/60 Гц) | Защита от перегрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 А | 0,1 А | ±(1,5% + 2 е.м.р.) | 1000 А |
| 1000 A | 1 А | ±(2% + 8 е.м.р.) |  |

#### Постоянное напряжение (автоматический выбор диапазона)

| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита от перегрузки | Входной импеданс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 В | 0,001 В | ±(1,0% + 2 е.м.р.) | 600 В | 10 МОм |
| 60 В | 0,01 В |  |  |  |
| 600 В | 0,1 В |  |  |  |

#### Переменное напряжение (автоматический выбор диапазона)

| Диапазон | Разрешение | Погрешность (50/60 Гц) | Защита от перегрузки | Входной импеданс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 В | 0,001 В | ±(1,2% + 5 е.м.р.) | 600 В | 10 МОм |
| 60 В | 0,01 В |  |  |  |
| 600 В | 0,1 В |  |  |  |

#### Сопротивление (автоматический выбор диапазона)

| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита от перегрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 Ом | 0,1 Ом | ±(1,0% +3 е.м.р.) | ±400 В пост. 350 В перем. |
| 6 кОм | 1 Ом |  |  |
| 60 кОм | 10 Ом |  |  |
| 600 кОм | 100 Ом |  |  |
| 6 МОм | 1 кОм |  |  |

#### Емкость (автоматический выбор диапазона)

| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| 6 нФ | 0,001 нФ | ±(3,0% + 5 е.м.р.) |
| 60 нФ | 0,01 нФ |  |
| 600 нФ | 0,1 нФ |  |
| 6 мкФ | 0,001 мкФ |  |
| 60 мкФ | 0,01 мкФ |  |

#### Частота (автоматический выбор диапазона)

| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита от перегрузки | Входной импеданс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 Гц...1 кГц | 1 Гц | ±(0,3% + 2 е.м.р) | 600 В перем./пост. | 10 МОм |