| Характеритстика | Значение |
| --- | --- |
| Полоса пропускания | 60 MГц, 100 МГц(ADS-2111M, ADS-2121M) |
| Количество каналов | 2 + внешний запуск |
| Регистрация | Режим | Обычный, пиковый детектор, усреднение |
|  | Макс. дискретизация (реальное время) | 250 , 500, 1000 Мвыб/сек на кажд. канал |
| Вход | Связь по входу | открытый, закрытый, земля |
|  | Входной импеданс | 1 MΩ±2% в параллель 10пФ±5пФ |
|  | Учет ослабления пробников | 1X，10X，100X，1000X |
|  | Максимальное входное напряжение | 400 Вп-п (DC + AC пик-пик) |
|  | Ограничение полосы пропускания | 20 МГц, полный диапазон |
|  | Изолированность каналов | 50 Гц: 100 : 1 10 МГц: 40 : 1 |
|  | Задержка между каналами (типичное) | 150 пс |
| Параметры горизонтальной системы | Диапазон частоты выборки | 0.5 Выб/сек ~ 500 Mвыб/сек (один канал), 0.5 Выб/сек ~ 250 Mвыб/сек (два канала) |
|  | Интерполяция | (sin x)/x |
|  | Глубина записи | 10 M точек на каждый каналl |
|  | Коэффициент развертки | 5 нс/дел ~ 100 с/дел, с шагом 1~2~5 |
|  | Погрешность времени выборки и времени задержки | ±100 ppm |
|  | Погрешность измерения интервалов (DC~100 МГц) | однократный сигнал: ±(время выборки + 100ppm × измеренное значение + 0.6нс) усреднение >16: ±(время выборки + 100ppm × измеренное значение + 0.4нс) |
| Параметры вертикальной системы | АЦП | 8 бит |
|  | Вертикальное отклонение | 2 мВ/дел ~ 10 В/дел |
|  | Диапазон смещения | ±10 делений |
|  | Полоса пропускания для аналогового периодического сигнала | 60 МГц |
|  | Полоса пропускания для однократного сигнала | Полный диапазон |
|  | Низкочастотный предел | ≥5 Гц ( на входе, закрытый вход, -3dB) |
|  | Время нарастания (60 МГц) | ≤5.8 нс (типичное) |
|  | Погрешность коэф.усиления | ±3% |
|  | Погрешность коэф.усиления (усреднения) | Усреднение по 16 регистрациям: ±(3% + 0.05 дел) |
| Измерения | Курсорные | ΔV и ΔT между курсорами |
|  | Автоматические | Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, DelayA→B, DelayA→B¯, +Width, -Width, +Duty, -Duty |
|  | Математические операции | +, -, *, / ,FFT |
|  | Сохранение во внутреннюю память | 15 осциллограмм |
|  | Фигуры Лиссажу | Диапазон | Полный |
|  |  | Сдвиг фаз | ±3 градуса |
|  | Частота ( типичное) | 1 кГц прямоугольного сигнала |

Система запуска

| Характеристики | Значене |
| --- | --- |
| Диапазон уровня запуска | Внутренний | ±6 делений от центра экрана |
|  | EXT | ±600 мВ |
|  | EXT/5 | ±3 В |
| Погрешность уровня запуска (типичная) | Внутренний | ±0.3 деления |
|  | EXT | ±(40 мВ + 6% от утановл. значения) |
|  | EXT/5 | ±(200mV +6% от утановл. значения) |
| Блокировка уровня запуска | 100 нс ~ 10 с |
| Автоматческая установка уровня 50% (типичное) | Входной сигнал ≥50 Гц |
| Запуск по фронту | наклон | нарастающий, спадающий |
|  | чувствительность | 0.3 деления |
| Запуск по длительности импульса | условие запруска | положительная полярность импульса: >, <, = отрицательная полярность импульса: >, <, = |
|  | диапазон установок | 24 нс ~ 10 с |
| Запуск по видеосигналу | система | NTSC, PAL и SECAM |
|  | диапазон строк | 1-525 (NTSC) и 1-625 (PAL/SECAM) |
| Запуск по скорости нарастания | условие запуска | положительная полярность импульса: >, <, = отрицательная полярность импульса: >, <, = |
|  | диапазон установок | 24 нс ~ 10 с |
| Поочередный запуск | Режим запуск для канала CH1 | Edge, Pulse, Video, Slope |
|  | Режим запуск для канала CH2 | Edge, Pulse, Video, Slope |

Основные технические характеристики

Дисплей

| Тип дисплея | диагональ 8” , ЖК, TFT матрица |
| --- | --- |
| Разрешение дисплея | 800 (по горизонтали) × 600 (по вертикали) точек |
| Количество цветов | 65536 цветов |

Выход для компенсации пробника

| Выходное напряжение (типичное) | амплитуда 5 В на нагрузке больше 1MΩ. |
| --- | --- |
| Частота (типичное) | Меандр 1 кГц |

Интерфейс

| Для связи с ПК | USB2.0, RS-232 |
| --- | --- |
| Сохранение | USB |
| Модуль Годен/Негоден | Встроенный |

Питание

| Напряжение | 100 ~ 240 Вэфф. AC, 50/60 Гц, CAT II |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | <18 Вт |
| предохранитель | 1 A, T тип, 250 В |
| Батарея питания (опция) | 4000 мАч / 3.7 В |

Массо-габаритные параметры

| Габаритные размеры | 340 мм × 155 мм × 70 мм (Д*В*Г) |
| --- | --- |
| Вес |  |