#### Измерение постоянного напряжения

| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Входной импеданс | Защита |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 мВ | 0.01 мВ | 0.1%+5 | 1 МОм | 250 В DC или ACпик |
| 2 В | 0.0001 В |  | 10 МОм | 1000 В DC или ACпик |
| 20 В | 0.001 В |  |  |  |
| 200 В | 0.01 В |  |  |  |
| 1000 В | 0.1 В | 0.2%+5 |  |  |

#### Измерение переменного напряжения (True RMS 40 Гц-1000 Гц)

| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Входной импеданс | Защита |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 В | 0.001 В | 0.8%+25 | 10 МОм | 1000 В DC или ACпик |
| 20 В | 0.01 В |  |  |  |
| 200 В | 0.1 В |  |  |  |
| 750 В | 1 В | 1.0%+25 |  |  |

Полоса частот: 
40-1000 Гц для синусоидального и треугольного сигнала на пределах 2 В/ 200 В/200 В
40-200 Гц на всех пределах для всех остальных форм сигнала и на пределе 750 В для синусоидального и треугольного сигнала

#### Измерение постоянного тока

| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 мкА | 0.01 мкА | 0.8%+5 | 0.2 А / 250 В предохранитель |
| 2 мА | 0.0001 мА |  |  |
| 20 мА | 0.001 мА |  |  |
| 200 мА | 0.01 мА |  |  |
| 20 А | 0.001 А | 2.0%+15 | 20 А / 250 В предохранитель |

На диапазоне "20 А": измерение тока 5 А без ограничения времени измерения, от 5 А до 20 А - не более 10 сек с перерывом на 5 минут

#### Измерение переменного тока (True RMS 40 Гц-1000 Гц)

| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 мА | 0.1 мкА | 0.8%+5 | 0.2 А / 250 В предохранитель |
| 20 мА | 0.001 мА |  |  |
| 200 мА | 0.01 мА |  |  |
| 20 А | 0.01 А | 2.0%+15 | 20 А / 250 В предохранитель |

На диапазоне "20 А": измерение тока 5 А без ограничения времени измерения, от 5 А до 20 А - не более 10 сек с перерывом на 5 минут
Максимальное падение напряжения 200 мВ

#### Измерение сопротивления

| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 Ом | 0.01 Ом | 0.5%+10 | 250 В DC или ACпик |
| 2 кОм | 0.1 Ом | 0.5%+8 |  |
| 20 кОм | 1 Ом |  |  |
| 200 кОм | 10 Ом |  |  |
| 2 МОм | 100 Ом |  |  |
| 20 МОм | 1 кОм |  |  |
| 200 МОм | 10 кОм | 5%+10 |  |

Напряжение разомкнутой цепи <3 В

#### Измерение емкости

| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 нФ | 1 пФ | 4%+50 | 36 В DC или ACпик |
| 200 нФ | 10 пФ | 5%+20 |  |
| 2 мкФ | 100 пФ |  |  |
| 20 мкФ | 1 нФ |  |  |
| 200 мкФ | 10 нФ |  |  |
| 2000 мкФ | 100 нФ |  |  |

#### Измерение частоты

| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 Гц | 0.001 Гц | 0.1%+5 | 250 В DC или ACпик |
| 100 Гц | 0.01 Гц |  |  |
| 1 кГц | 0.1 Гц |  |  |
| 10 кГц | 1 Гц |  |  |
| 100 кГц | 10 Гц |  |  |
| 1 МГц | 100 Гц |  |  |

Чувствительность 1,5 Вскз

#### Измерение температуры

| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| -20°C ~ 400°C | 1 °C | 1.0%+5°C |
| 400°C ~ 1000°C |  | 1.5%+5°C |

#### Тест диодов и прозвонка цепи

| Режим | Отображаемое значение | Условия тестирования |
| --- | --- | --- |
| Тест диодов | Прямое падение напряжения на диоде (мВ) | Прямой постоянный ток: около 1 мА. Обратное напряжение: около 3 В. |
| Прозвонка цепи | Непрерывный звуковой сигнал, если сопротивление <50 Ом ± 20 Ом | Напряжение разомкнутой цепи < 3 В |