### Измерение сопротивления заземления Re (Rg при измерении удельного сопротивления ρ)

| Диапазоны измерений | Разрешение | Погрешность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 Ом | 0,10 Ом…19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(2,0% + 15 е.м.р.) | Напряжение открытого контура 50 Впик-пик, меандр Ток КЗ ≤20 мА Время измерения < 12 сек Частоты измерения 94 Гц, 105 Гц, 111 Гц, 128 Гц, ручной выбор |
| 200 Ом | 20,0 Ом…199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(2,0% + 5 е.м.р.) |  |
| 2000 Ом | 200 Ом…1999 Ом | 1 Ом | ±(3,0% + 5 е.м.р.) |  |
| 20 кОм | 2,00 кОм…19,99 кОм | 0,01 кОм |  |  |

### Измерение напряжения последовательных помех (UST)

| Диапазоны измерений | Разрешение | Погрешность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0…20 В | 0,1 В | ±(2,0% + 5 е.м.р.) | Частотный диапазон 45...200 Гц , синус Защита от перегрузки AC 250 Вскз Скорость измерения 2 изм./сек |

### Измерение сопротивления измерительных проводов (Rk)

| Диапазоня измерения |  | Значение | Погрешность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 Ом | 0,00 Ом…5,00 Ом | не нормируется | Значение RK, сохраненное в положении 20 Ом, действует для диапазона измерений более 200 Ом. |

### Измерение удельного сопротивления заземления (ρ)

| Диапазоны измерений | Разрешение | Погрешность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 Ом·м | 0,00 Ом·м…19,99 Ом·м | 0,01 Ом·м | Зависит от измерения сопротивления заземления ρ＝2×π×a×RG | Технические параметры соответствуют режиму измерения сопротивления заземления |
| 200 Ом·м | 20,0 Ом·м…199,9 Ом·м | 0,1 Ом·м |  |  |
| 2000 Ом·м | 200 Ом·м…1999 Ом·м | 1 Ом·м |  |  |
| 20 кОм·м | 2,00 кОм·м…19,99 кОм·м | 0,01 кОм·м |  |  |
| 200 кОм·м | 20,0 кОм·м…199,9 кОм·м | 0,1 кОм·м |  |  |
| 2000 кОм·м | 200 кОм·м…3768 кОм·м | 1 кОм·м |  |  |

Расстояние между заземляющими штырями : a≈1,0 м~30,0 м