| Характеристики |
| --- |
| Общая информация | Дисплей: | Цветной графический трансмиссивный дисплей ¼ VGA 320 x 240 пикселов с дополнительной подсветкой и регулируемой контрастностью; цветное отображение текста и графики |
|  | Качество: | Разработан и изготовлен согласно требованиям стандарта DIN ISO 9001 |
|  | Память: | Карта памяти емкостью 4 МБ; 3,5 МБ для записи результатов измерений |
|  | Интерфейс | Интерфейс: разъем RS-232 SUB-D; 115,2 кбод, 8-разрядные данные, контроля четности нет, 1 стоповый разряд, интерфейс RS-232 поддерживает обновление прошивки (9-полюсный кабель-удлинитель) |
|  | Частота замеров: | 10,24 кГц |
|  | Частота сети: | 50 Гц или 60 Гц по выбору пользователя, с автоматической синхронизацией |
|  | Питание: | Аккумуляторная батарея NiMH и сетевой адаптер (15 - 20 В/0,8 А) |
|  | Время работы от батареи: | В обычных условиях > 12 часов без подсветки и > 6 с яркой подсветкой |
|  | Размеры: | 240 мм x 180 мм x 110 мм |
|  | Вес: | 1,7 кг с батареей |
| Условия окружающей среды | Диапазон температур нормальной работоспособности: | От -10°C до +50°C |
|  | Диапазон температур хранения: | От -20°C до +60°C |
|  | Диапазон рабочих температур: | От 0°C до +40°C |
|  | Номинальная температура: | 23 °C ± 2 °C |
|  | Примечание: | Величины указаны согласно европейским стандартам. Для расчета значения параметра в любой точке диапазона рабочих температур следует умножить его на указанный ниже температурный коэффициент. |
|  | Температурный коэффициент | ± 0,1 % измеренного значения на 1°C отклонения от номинальной температуры |
|  | Исходная ошибка: | Относится к номинальной температуре; максимальный дрейф, гарантируемый для периода в два года |
|  | Операционная ошибка | Относится к диапазону рабочих температур; максимальный дрейф, гарантируемый для периода в два года |
|  | Климатический класс: | C1 (IEC 654-1) для температур от -5 °C до +45 °C, относительной влажности от 5% до 95%, без конденсации |
|  | Корпус: | Тип V0 из ударопрочного и стойкого к царапинам термопластика Cycoloy (невоспламеняемый) в резиновом защитном кожухе |
| Электромагнитная совместимость | Излучение: | IEC/EN 61326-1:1997 Класс B |
|  | Помехоустойчивость: | IEC/EN 61326-1: 1997 |
| Безопасность | Безопасность: | IEC 61010-1 600 В категория III, двойная или усиленная изоляция, степень загрязнения 2 |
|  | Защита: | IP65; EN60529 (только для основного корпуса, без отсека для элементов питания) |
|  |  | Среднеквадратичные значения измеряются с разрешением 20 мс. |
| Измерение среднеквадратичного значения напряжения в соединении звездой: | Диапазон измерения: | 57 В/66 В/110 В/120 В/127 В/220 В/230 В/240 В/260 В/277 В/347 В/380 В/400 В/417 В/480 В переменного тока |
|  | Исходная ошибка: | ± (0,2% от измеренного значения + 5 разрядов) |
|  | Операционная ошибка | ± (0,5% от измеренного значения + 10 разрядов) |
|  | Разрешение: | 0,1 В |
| Измерение среднеквадратичного значения напряжения в соединении треугольником: | Диапазон измерения: | 100 В/115 В/190 В/208 В/220 В/380 В/400 В/415 В/450 В/480 В/600 В/660 В/690 В/720 В/830 В переменного тока |
|  | Исходная ошибка: | ± (0,2% от измеренного значения + 5 разрядов) |
|  | Операционная ошибка | ± (0,5% от измеренного значения + 10 разрядов) |
|  | Разрешение: | 0,1 В |
| Измерение среднеквадратичного значения тока | Диапазоны с набором гибких зажимов Flexi-Set I: | 15 A/150 A/3000 A среднеквадратичное значение (для синусоиды) |
|  | Диапазоны с токовыми зажимами: | 1 А/10 А |
|  | Разрешение: | 0,01 А |
|  | Диапазоны | 150 А/3000 А и 1 А/10 А |
|  | Исходная ошибка: | ± (0,5% от измеренного значения + 10 разрядов) |
|  | Операционная ошибка | ± (1% от измеренного значения + 10 разрядов) |
|  | Диапазоны | 15 А |
|  | Исходная ошибка: | ± (0,5% от измеренного значения + 20 разрядов) |
|  | Операционная ошибка | ± (1% от измеренного значения + 20 разрядов) |
|  |  | Ошибки установки токовых зажимов не учитываются. |
| При использовании набора гибких зажимов Flexi-Set | Ошибка измерения Flexi Set: | ± (2% от измеренного значения + 10 разрядов) |
|  | С учетом влияния позиции: | ± (3% от измеренного значения + 10 разрядов) |
|  | CF (типичное): | 2,83 |
|  | Примечание: | При использовании Flexi Set необходимо установить проводник прямо напротив зажима Flexi Set-lock |
| Измерение мощности (P – активная, S – кажущаяся, Q - реактивная, D – искажающая) | Диапазон измерения: | См. данные по измерению среднеквадр. значений напряжения и тока |
|  |  | Ошибки при измерении мощности рассчитываются путем сложения ошибок напряжения и тока |
|  |  | Дополнительная ошибка, вносимая коэффициентом мощности (PF) |
|  |  | Указанная ошибка x (1-[PF]) |
|  |  | Максимальный диапазон при напряжении до 830 В (соединение треугольником) и токе до 3000 А составляет 2,490 МВт; возможно умножение показаний на коэффициент трансформации при использовании трансформаторов мощности и тока |
|  | Исходная ошибка: | ± (7% от измеренного значения + 15 разрядов) |
|  | Разрешение: | 1 кВт |
|  | Операционная ошибка | ± (1,5% от измеренного значения + 20 разрядов) |
|  |  | Стандартный диапазон измерения при напряжении 230 В (соединение звездой) и токе150 А составляет 34,50 кВт. |
|  | Исходная ошибка: | ± (0,7% от измеренного значения + 15 разрядов) |
|  | Разрешение: | От 1 до 10 Вт |
|  | Операционная ошибка | ± (1,5% от измеренного значения + 20 разрядов) |
|  |  | Собственные ошибки датчиков тока не учтены. |
| Измерение энергии (кВтч, КВАч, кВАРч) | Исходная ошибка: | ± (0,7 % от измеренного значения + ошибка вариации F* + 15 разрядов) |
|  | Разрешение: | От 1 до 10 Вт |
|  | Операционная ошибка | ± (1,5% от измеренного значения + ошибка вариации F* + разрядов) |
|  |  | *Ошибка вариации частоты |
| PF (коэффициент мощности) | Диапазон: | От 0,000 до 1,000 |
|  | Разрешение: | 0,001 |
|  | Точность: | ±1 % полной шкалы |
| Измерение частоты | Диапазон измерения: | От 46 до 54 Гц и от 56 до 64 Гц |
|  | Исходная ошибка: | ± (0,2% от измеренного значения + 5 разрядов) |
|  | Операционная ошибка | ± (0,5% от измеренного значения + 10 разрядов) |
|  | Разрешение: | 0,01 Гц |
| Гармоники | Диапазон измерения: | До 50-й гармоники (< 50 % от номинального) |
| Точность | Vm, Im, THDV, THDI (суммарные гармонические искажения напряжения и тока): | IEC 61000-4-7:2002 Класс B |
|  | Vm ≥ 3% Vn: | ± 5% Vm |
|  | Vm < 3 % Vном: | ±0,15% Vном |
|  | Im ≥ 10 % Iном: | ± 5% Im |
|  | Im ≥ 10 % Iном: | ± 0 5% Iном |
|  | THDV | для THD < 3% ± 0,15% при Vном |
|  |  | для THD ≥ 3% ± 5% при Vном |
|  | THDI | для THD < 10% ± 0,5% при Iном |
|  |  | для THD ≥ 10% ± 5% при Iном |
|  | Vном: | Номинальный диапазон по напряжению |
|  | Iном: | Номинальный диапазон по току |
|  |  | Vm и Im измеренные значения для гармоники m |
| Таблица регистрации событий |  | Определение провалов и выбросов напряжения и случаев исчезновения напряжения с разрешением 10 мс и ошибкой измерения в половину периода синусоидальной волны среднеквадратического значения. |
|  | Исходная ошибка: | ± (1% от измеренного значения + 10 разрядов) |
|  | Операционная ошибка | ± (2% от измеренного значения + 10 разрядов) |
|  | Разрешение: | 0,1 В |

Информация для заказа

| Наименование модели | Описание модели |
| --- | --- |
| Fluke 1735 | В комплект регистратора энергии |
|  | входят: |
|  | Футляр для переноски из мягкого материала |
|  | 4 гибких токоизмерительных датчика (15 А/150 А/3000 А) |
|  | Программное обеспечение Power Log |
|  | Провода и зажимы для измерения напряжения |
|  | Комплект цветных наклеек |
|  | Кабель для соединения к ПК |
|  | Сетевой адаптер по международным стандартам (115/230 В, 50/60 Гц) |
|  | Руководство на английском языке (печатное) |
|  | Многоязычное руководство на CD |
| Тестовые кабели, пробники и зажимы для промышленного использования |
| VL1735/45 | Voltage Lead Set |
| Токовые клещи |
| I1A/10A Clamp PQ4 | I1A/10A Clamp PQ4 |
| I5A/50A Clamp PQ4 | Clamp PQ4 5A/50A |
| I1A/10A Clamp PQ3 | Clamp PQ3 3-Phase 1A/10A |
| I5A/50A Clamp PQ3 | I5A/50A Clamp PQ3 3-Phase 5A/50A |
| I20A/200A Clamp PQ3 | I20A/200A PQ3 3-Phase Clamp |
| I20A/200A Clamp PQ4 | I20A/200A PQ4 Clamp |