| Технические характеристики термогирометра Fluke 1620A DewK |
| --- |
| Рабочий диапазон | температура от 0 до 50 °C; относительная влажность от 0 до 100 % |
| Калиброванная точность температуры (модель H) | ±0,125 °C в диапазоне от 16 до 24 °C |
| Калиброванная точность температуры (модель S) | ±0,25 °C в диапазоне от 15 до 35 °C |
| Калиброванная точность относительной влажности (модель H) | ±1,5 % отн. влажности в диапазоне от 20 до 70 % отн. влажности |
| Калиброванная точность относительной влажности (модель S) | ±2 % отн. влажности в диапазоне от 20 до 70 % отн. влажности |
| Ожидаемая экстраполированная характеристика (не сертифицируется) | ±0,5 °C вне калиброванного диапазона ±3 % отн. влажность вне калиброванного диапазона |
| Изменение точности температуры с температурой | ±0,025 °C при изменении на ±1 ° в переделах от 15 до 35 °C |
| Разрешение температуры | Выбирается пользователем вплоть до 0,001 °C на передней панели дисплея (записано 0,01 °) |
| Изменение точности относительной влажности с относительной влажностью | ±1,0 % при изменении на ±5 % отн. влажности в пределах от 20 до 70 % отн. влажности |
| Разрешение по относительной влажности | Выбирается пользователем вплоть до 0,01 % на передней панели дисплея (записано 0,1 %) |
| Входы | До двух датчиков, измерение температуры и относительной влажности, съемные, возможность применения удлинительного кабеля, взаимозаменяемость, независимые калибровки, может присваиваться уникальный 16-значный идентификатор. |
| Дисплей | Монохромный графический дисплей с разрешением 240 x 128, отображает защищенные паролем данные по температуре/влажности (один или оба канала) в графическом, численном и статистическом представлении; 16 заранее определенных настроек экрана, доступных пользователю для внесения изменений |
| Память | 400 000 типичных индивидуальных замеров с метками даты и времени |
| Аварийная сигнализация | Защищенные паролем визуальные, звуковые и наружные сигнальные устройства, срабатывающие по температуре, скорости изменения температуры, относительной влажности, скорости изменения относительной влажности и условиям отказа |
| Выходной порт аварийного сигнала | 2,5 мм двухконтактный сверхминиатюрный штекер, 0 В нормальное, от 11 до 12 В активное, источники до 20 мА |
| Возможности подключения | Ethernet, RS-232, РЧ (опция) |
| Ethernet | разъем RJ45, 10 Base-T или 100 Base-TX; статическое или динамическое (DHCP-клиент) назначение IP-адреса |
| Веб-страница | Внедренные функции интерфейса веб-страницы: идентификация прибора, измерения, защищенная паролем страница для ввода информации; может быть отключена |
| Возможность беспроводного соединения | Требует наличия модема для беспроводного соединения 802.15.4 (лежит в основе протокола Zigbee), частота 2,4 ГГц, передаваемая мощность 1 мВт, типичный диапазон в отсутствие препятствий 30 м; может быть отключено |
| Способ монтажа | Монтируется на стене (крепеж прилагается) или устанавливается на рабочем столе |
| Электропитание | 12 В постоянного тока от внешнего источника питания напряжением от 100 до 240 В постоянного тока |
| Аварийное питание | В отсутствие питания непрерывность измерений поддерживает стандартная батарея с напряжением 9 В |
| Размер (DewK) (В x Ш x Г ) | 125 x 211 x 51 мм |
| Размер (Датчики) (длина x диаметр) | 79 x 19 мм |
| Масса | 0,7 кг |
| Калибровка | Включает в себя сертификат калибровки для температуры и влажности, аккредитованный в рамках программы NVLAP и находящийся под оперативным контролем со стороны NIST; данные предоставляются в трех точках по температуре и в трех точках по влажности, каждая при температуре 20 °C; соответствует стандартам NCSL/ISO/IEC 17025:2000 и ANSI/NCSL Z540-1-1994 |
| LogWare III (ПО, приобретаемое по отдельному заказу) | Требования: операционная система Microsoft® Windows® 2000 (SP4) или XP (SP2), IBM-совместимый процессор Intel Pentium® IV, 1 ГГц или лучше, 512 МБ ОЗУ (рекомендуется не менее 1 Гбайт), жесткий диск емкостью 200 МБ для установки ПО (свободное пространство для сохранения данных рекомендуется предусмотреть дополнительно), дисковод CD-ROM для чтения установочного компакт-диска |

Информация для Заказа

| Model Name | Описание |
| --- | --- |
| 1620A-S | Термогигрометр «DewK», эталонная точность Включает в себя: Один датчик, обладающий эталонной точностью Кронштейн для монтажа на стене Кабель с интерфейсом RS-232 Аксессуар Описание 2361 Резервный источник питания, от 100 до 240 В переменного тока 2628 Кабель, удлинитель для датчика, 7,6 м 2629 Кабель, удлинитель для датчика, 15,2 м 9328 Защитный кейс для 1620A и двух датчиков |
| 1621A-S | Термогигрометр «DewK», комплект стандартной точности включает в себя: Два датчика со стандартной точностью Кронштейн для монтажа на стене Кабель с интерфейсом RS-232 Удлинительный кабель для датчика длиной 7,6 м Кронштейн для крепления датчика к стене Футляр датчика Лицензия для одного ПК 9936A LogWare III (необходима для использования программы MET/CAL) |
| 1622A-S | Термогигрометр «DewK», комплект эталонной точности с беспроводным интерфейсом USB Включает в себя: Комплект 1621A-S Value Kit Опция беспроводного соединения 2633-RF Wireless Option (требует наличия беспроводного модема) Беспроводной модем, беспроводной USB-адаптер |
| 1620A-H | Термогигрометр «DewK», высокая точность Включает в себя: Один датчик высокой точности Кронштейн для монтажа на стене Кабель с интерфейсом RS-232 Аксессуар Описание 2361 Резервный источник питания, от 100 до 240 В переменного тока 2628 Кабель, удлинитель для датчика, 7,6 м 2629 Кабель, удлинитель для датчика, 15,2 м 9328 Защитный кейс для 1620A и двух датчиков |
| 1621A-H | Термогигрометр «DewK», комплект высокой точности Термогигрометр высокой точности 1620A-H Thermo-Hygrometer, High-Accuracy Комплект для запасного датчика 2627-H Spare Sensor Kit Лицензия для одного ПК 9936A LogWare III (необходима для использования программы MET/CAL) |
| 1622A-H | Термогигрометр DewK, комплект повышенной точности с беспроводным интерфейсом USB Включает в себя: Комплект 1621A-H Value Kit Опция беспроводного соединения 2633-RF Wireless Option (требует наличия беспроводного модема) Беспроводной модем 2633-USB Wireless Modem, беспроводной USB-адаптер |
| 9936A | Программа регистрации данных и построения диаграмм LogWare III |
| 9936A-L1 | LICENSE, LOGWARE III, 1-PACK |
| 9936A-L5 | LICENSE, LOGWARE III, 5-PACK |
| 9936A-L10 | LICENSE, LOGWARE III, 10-PACK |
| 9936A-LST | LICENSE, LOGWARE III, SITE |

Accessories common to all models:

| Аксессуар | Описание |
| --- | --- |
| 2361 | Резервный источник питания, от 100 до 240 В переменного тока |
| 9328 | Защитный кейс для 1620A и двух датчиков |
| 2626-S | Резервный датчик, эталонный уровень точности |
| 2626-H | Резервный датчик, повышенная точность |
| 2627-S | Комплект запасных частей для датчиков (включает в себя датчик эталонной точности, футляр для датчика, кронштейн для настенного монтажа датчика и удлинительный кабель длиной 7,6 м) |
| 2627-H | Комплект запасных частей для датчиков (включает в себя датчик высокой точности, футляр для датчика, кронштейн для настенного монтажа датчика и удлинительный кабель длиной 7,6 м) |
| 2628 | Кабель, удлинитель для датчика, 7,6 м |
| 2629 | Кабель, удлинитель для датчика, 15,2 м |
| 2633-RF | Опция беспроводного соединения (требует наличия беспроводного модема) |
| 2633-USB | Беспроводной модем, беспроводной USB-адаптер |
| 2633-232 | Беспроводной модем, беспроводной адаптер RS-232 |
| Дополнительный план гарантийного обслуживания – Золтой (Priority Gold Instrument CarePlan) | План гарантийного обслуживания Золотй доступен для большинства изделий. Для уточнения деталей приобретения и сервисных функций свяжитесь с вашим поставщиком оборудования Fluke. |
| Дополнительный план гарантийного обслуживания – Серебрянный (Silver CarePlan) | План гарантийного обслуживания Серебряный доступен для большинства изделий. Для уточнения деталей приобретения и сервисных функций свяжитесь с вашим поставщиком оборудования Fluke. |