| Технические характеристики | 9170 | 9171 | 9172 | 9173 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон (при температуре окружающей среды 23 °C) | от –45 до 140 °C | от –30 до 155 °C | от 35 до 425 °C | от 50 до 700 °C† |
| Точность показаний | ± 0,1 °C на всем диапазоне | ± 0,1 °C: от 35 до 100 °C ± 0,15 °C: от 100 до 225 °C ± 0,2 °C: от 225 до 425 °C; | ± 0,2 °C: от 50 до 425 °C ± 0,25 °C: от 425 до 660 °C |
| Стабильность | ± 0,005 °C на всем диапазоне | ± 0,005 °C: от 35 до 100 °C ± 0,008 °C: от 100 до 225 °C ± 0,01 °C: от 225 до 425 °C | ± 0,005 °C: от 50 до 100 °C ± 0,01 °C: от 100 до 425 °C ± 0,03 °C: от 425 до 700 °C |
| Осевая равномерность (60 мм) | ± 0,1 °C при –45 °C ± 0,04 °C при –35 °C ± 0,02 °C при 0 °C ± 0,07 °C при 140 °C; | ± 0,025 °C при –30 °C ± 0,02 °C при 0 °C± 0,07 °C при 155 °C | ± 0,05 °C: от 35 до 100 °C ± 0,1 °C: от 100 до 225 °C ± 0,2 °C: от 225 до 425 °C | ± 0,1 °C: от 50 до 100 °C ± 0,25 °C: от 100 до 425 °C± 0,4 °C: от 425 до 700 °C |
| Радиальная равномерность | ± 0,01 °C на всем диапазоне | ± 0,01 °C: от 35 до 100 °C ± 0,02 °C: от 100 до 225 °C ± 0,025 °C: от 225 до 425 °C | ± 0,01 °C: от 50 до 100 °C ± 0,025 °C: от 100 до 425 °C ± 0,04 °C: от 425 до 700 °C |
| Влияние нагрузки (с эталонным пробником 6,35 мм и тремя пробниками 6,35 мм) | ± 0,02 °C при –45 °C ± 0,005 °C при –35 °C ± 0,01 °C при 140 °C | ± 0,005 °C при –30 °C ± 0,005 °C при 0 °C ± 0,01 °C при 155 °C | ± 0,01 °C на всем диапазоне | ± 0,02 °C при 425 °C ± 0,04 °C при 700 °C |
| Гистерезис | 0,025 °C | 0,04 °C | 0,07 °C |
| Глубина термостата | 160 мм | 203 мм |
| Разрешение | 0,001 °C |
| Дисплей | ЖКД, °C или °F, по выбору пользователя |
| Клавиатура | Десять клавиш с цифрами и кнопка +/-. Функциональные клавиши, клавиши меню, клавиша °C/°F. |
| Время охлаждения | 44 мин.: с 23 до –45 °C 19 мин.: с 23 до –30 °C 19 мин.: с 140 до 23 °C | 30 мин.: с 23 до –30 °C 25 мин.: с 155 до 23 °C | 220 мин.: с 425 до 35 °C 100 мин.: с 425 до 100 °C | 235 мин.: с 700 до 50 °C 153 мин.: с 700 до 100 °C |
| Время нагревания | 32 мин.: с 23 до 140 °C 45 мин.: с –45 до 140 °C | 44 мин.: с 23 до 155 °C 56 мин.: с –30 до 155 °C | 27 мин.: с 35 до 425 °C | 46 мин.: с 50 до 700 °C |
| Размер (В x Ш x Г) | 366 x 203 x 323 мм |
| Масса | 14,2 кг | 15 кг | 13,2 кг | 15 кг |
| Электропитание | 115 В перем. тока (± 10 %) или 230 В перем. тока (± 10 %), 50/60 Гц, 550 Вт | 115 В перем. тока (± 10 %) или 230 В перем. тока (± 10 %), 50/60 Гц, 1 025 Вт |
| Компьютерный интерфейс | Интерфейс RS-232 с управляющим ПО 9930 Interface-it |
| Отслеживаемая калибровка | Данные при –45 °C, 0 °C, 50 °C, 100 °C и 140 °C | Данные при –30 °C, 0 °C, 50 °C, 100 °C и 155 °C | Данные при 100 °C, 150 °C, 250 °C, 350 °C и 425 °C | Данные при 100 °C, 200 °C, 350 °C, 500 °C и 660 °C |
| †Откалибровано до 660 °C; при более высоких температурах использовать эталонный термометр. |
| Технические характеристики | Встроенный эталонный вход |
| Температурный диапазон | от –200 до 962 °C |
| Диапазон сопротивления | от 0 до 400 Ом, автоматическое переключение пределов измерений |
| Характеристики | Поддиапазоны МТШ-90 4, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 Callendar-Van Dusen (CVD): R0, a, b, d |
| Точность сопротивления | от 0 Ом до 20 Ом: 0,0005 Вт от 20 Ом до 400 Ом: 25 миллионных долей |
| Точность температуры (не учитывает погрешность пробника) | 10 Ом ПТС: ± 0,013 °C при 0 °C ± 0,014 °C при 155 °C ± 0,019 °C при 425 °C ± 0,028 °C при 700 °C | 25 Ом и 100 Ом ПТС: ± 0,005 °C при –100 °C ±0,007 °C при 0 °C ± 0,011 °C при 155 °C ± 0,013 °C при 225 °C ± 0,019 °C при 425 °C ± 0,027 °C при 661 °C |
| Разрешение сопротивления | от 0 Ом до 20 Ом: 0,0001 Ом от 20 Ом до 400 Ом: 0,001 Ом |  |
| Время измерения | 1 секунда |  |
| Соединение зонда | 4-проводное экранированное, 5-штифтовой коннектор DIN |  |
| Калибровка | Аккредитация NVLAP (только для встроенного эталонного входа), отслеживаемая калибровка |  |

Информация для заказа

| Model Name | Описание |
| --- | --- |
| 9170-X | Сухоблочный термостат, от –45 до 140 °C, с INSX Аксессуар Описание 9170-INSA Вставка «A» 9170, алюминий, различные отверстия 9170-INSB Вставка «A» 9170, алюминий, различные отверстия 9170-INSC Вставка «C» 9170, алюминий, отверстия диаметром 6,35 мм 9170-INSD Вставка «D» 9170, алюминий, измерительные сравнительные отверстия 9170-INSE Вставка «E» 9170, алюминий, различные измерительные отверстия, с эталонным отверстием размером 6,35 мм 9170-INSF Вставка «F» 9170, алюминий, измерительные сравнительные отверстия, с эталонным отверстием диаметром 6,35 мм 9170-INSZ Вставка «Z» 9170, алюминий, пустая |
| 9170-X-R | Сухоблочный термостат, от –45 до 140 °C, с INSX, со встроенным эталоном Аксессуар Описание 9170-INSA Вставка «A» 9170, алюминий, различные отверстия 9170-INSB Вставка «A» 9170, алюминий, различные отверстия 9170-INSC Вставка «C» 9170, алюминий, отверстия диаметром 6,35 мм 9170-INSD Вставка «D» 9170, алюминий, измерительные сравнительные отверстия 9170-INSE Вставка «E» 9170, алюминий, различные измерительные отверстия, с эталонным отверстием размером 6,35 мм 9170-INSF Вставка «F» 9170, алюминий, измерительные сравнительные отверстия, с эталонным отверстием диаметром 6,35 мм 9170-INSZ Вставка «Z» 9170, алюминий, пустая |
| 9171-X | Сухоблочный термостат, от –30 до 155 °C, с INSX Аксессуар Описание 9171-INSA Вставка «A» 9171, алюминий, различные отверстия 9171-INSB Вставка «B», 9171, алюминий, отверстия для сравнения 9171-INSC Вставка «C» 9171, алюминий, отверстия диаметром 6,35 мм 9171-INSD Вставка «D» 9171, алюминий, сравнительные измерительные отверстия 9171-INSE Вставка «E» 9171, алюминий, различные измерительные отверстия, с эталонным отверстием размером 6,35 мм 9171-INSF Вставка «F» 9171, алюминий, измерительные сравнительные отверстия, с эталонным отверстием диаметром 6,35 мм 9171-INSZ Вставка «Z» 9171, алюминий, пустая |
| 9171-X-R | Сухоблочный термостат, от –30 до 155 °C, с INSX, со встроенным эталоном Аксессуар Описание 9171-INSA Вставка «A» 9171, алюминий, различные отверстия 9171-INSB Вставка «B», 9171, алюминий, отверстия для сравнения 9171-INSC Вставка «C» 9171, алюминий, отверстия диаметром 6,35 мм 9171-INSD Вставка «D» 9171, алюминий, сравнительные измерительные отверстия 9171-INSE Вставка «E» 9171, алюминий, различные измерительные отверстия, с эталонным отверстием размером 6,35 мм 9171-INSF Вставка «F» 9171, алюминий, измерительные сравнительные отверстия, с эталонным отверстием диаметром 6,35 мм 9171-INSZ Вставка «Z» 9171, алюминий, пустая |
| 9172-X | Сухоблочный термостат, от 35 до 425 °C, с INSX Аксессуар Описание 9172-INSA Вставка «A» 9172, латунь, различные отверстия 9172-INSB Вставка «B» 9172, латунь, отверстия для сравнения 9172-INSC Вставка «C», 9172, латунь, отверстия диаметром 6,35 мм 9172-INSD Вставка «D» 9172, латунь, измерительные сравнительные отверстия 9172-INSE Вставка «E» 9172, латунь, различные измерительные отверстия, с эталонным отверстием размером 6,35 мм 9172-INSF Вставка «F» 9172, латунь, измерительные сравнительные отверстия, с эталонным отверстием диаметром 6,35 мм 9172-INSZ Вставка «Z» 9172, латунь, пустая |
| 9172-X-R | Сухоблочный термостат, от 35 до 425 °C, с INSX, со встроенным эталоном Аксессуар Описание 9172-INSA Вставка «A» 9172, латунь, различные отверстия 9172-INSB Вставка «B» 9172, латунь, отверстия для сравнения 9172-INSC Вставка «C», 9172, латунь, отверстия диаметром 6,35 мм 9172-INSD Вставка «D» 9172, латунь, измерительные сравнительные отверстия 9172-INSE Вставка «E» 9172, латунь, различные измерительные отверстия, с эталонным отверстием размером 6,35 мм 9172-INSF Вставка «F» 9172, латунь, измерительные сравнительные отверстия, с эталонным отверстием диаметром 6,35 мм 9172-INSZ Вставка «Z» 9172, латунь, пустая |
| 9173-X | Сухоблочный термостат, от 50 до 700 °C, с INSX Аксессуар Описание 9173-INSA Вставка «A» 9173, алюминий – бронза, различные отверстия 9173-INSB Вставка «B», 9173, алюминий-бронза, отверстия для сравнения 9173-INSC Вставка «C» 9173, алюминий–бронза, отверстия диаметром 6,35 мм 9173-INSD Вставка «D» 9173, алюминий – бронза, сравнительные измерительные отверстия 9173-INSE Вставка «E» 9173, алюминий-бронза, различные измерительные отверстия, с эталонным отверстием размером 6,35 мм 9173-INSF Вставка «F» 9173, алюминий–бронза, измерительные сравнительные отверстия, с эталонным отверстием диаметром 6,35 мм 9173-INSZ Вставка «Z» 9173, алюминий – бронза, пустая |
| 9173-X-R | Сухоблочный термостат, от 50 до 700 °C, с INSX, со встроенным эталоном Аксессуар Описание 9173-INSA Вставка «A» 9173, алюминий – бронза, различные отверстия 9173-INSB Вставка «B», 9173, алюминий-бронза, отверстия для сравнения 9173-INSC Вставка «C» 9173, алюминий–бронза, отверстия диаметром 6,35 мм 9173-INSD Вставка «D» 9173, алюминий – бронза, сравнительные измерительные отверстия 9173-INSE Вставка «E» 9173, алюминий-бронза, различные измерительные отверстия, с эталонным отверстием размером 6,35 мм 9173-INSF Вставка «F» 9173, алюминий–бронза, измерительные сравнительные отверстия, с эталонным отверстием диаметром 6,35 мм 9173-INSZ Вставка «Z» 9173, алюминий – бронза, пустая |

Accessories common to all models:

| Аксессуар | Описание |
| --- | --- |
| HART DRYWELL CABLE | An interface cable kit that includes a null modem to connect the Fluke 754 with Fluke Calibration dry-wells and Micro-Baths to automate and document the calibration of temperature sensors and transmitters in the field or at the bench. |
| 9170-CASE | Футляр, переноска, 9170–3 сухоблочные термостаты |
| 9170-DCAS | Ящик, транспортировка на колесах, сухоблочные термостаты 9170–3 Metrology Wells |
| Priority Gold Instrument CarePlan | Fluke Calibration Priority Gold Instrument CarePlans are available for most calibration products. Please contact your local Fluke Calibration sales representative for details or to request a quote. You may also call the Customer Care Center at 877-355-3225 or send email tocareplans@flukecal.com. |
| Silver CarePlan | Fluke Calibration Silver CarePlans are available for most calibration products. Please contact your local Fluke Calibration sales representative for details or to request a quote. You may also call the Customer Care Center at 877-355-3225 or send email to careplans@flukecal.com. |