## Трехфазный регистратор энергии Fluke 1730

| Характеристики |
| --- |
| Погрешность |
| Параметр | Диапазон | Разрешение | Собственная погрешность при нормальных условиях (% от показаний + % от полной шкалы) |
| Напряжение | 1000 В | 0,1 В | ± (0,2 % + 0,01 %) |
| Ток: прямой ввод | iFlex1500-12 | 150А | 0,1 В | ± (1 % + 0,02 %) |
|  |  | 1500 А | 1 А |  |
|  | iFlex3000-24 | 300 А | 1 А | ± (1 % + 0,02 %) |
|  |  | 3000 А | 10 А |  |
|  | iFlex6000-36 | 600 А | 1 А | ± (1,5 % + 0,03 %) |
|  |  | 6000А | 10 А |  |
|  | Клещи i40s-EL | 4 А | 1 мА | ± (0,7 % + 0,02 %) |
|  |  | 20 А | 10 мA |  |
| Частота | От 42,.5 до 69 Гц | 0,01 В | ± (0,1 %) |
| Вспомогательныйвход | ± 10 В пост. тока | 0,1 мВ | ± (0,2 % + 0,02 %) |
| Мин./макс. напряжение | 1000 В | 0,1 В | ± (1 % + 0,1 %) |
| Ток мин./макс. | зависит от принадлежности | зависит от принадлежности | ± (5 % + 0,2 %) |
| Cosφ/DPF | 0 <= Cosφ <=1 | 0.01 | ± 0,025 |
| Коэффициент мощности | 0 <= PF <=1 | 0.01 | ± 0,025 |
| коэффициент гармоник по напряжению | 1000% | 0.10% | ± (2,5 % ± 0,05) |
| коэффициент гармоник тока | 1000% | 0.10% | ± (2,5 % ± 0,05) |

| Собственная неточность ± (% от показаний + % от диапазона)1 |
| --- |
| Параметр | Величина влияния | iFlex1500-12 | iFlex3000-24 | iFlex6000-36 | i40S-EL |
|  |  | 150A/1500A | 300A/3000A | 600/6000A | 4A/40A |
| Активная мощность P | PF ≥ 0,99 | 1,2 % + 0,005 % | 1,2 % + 0,0075 % | 1,7 % + 0,0075 % | 1,2 % + 0,005 % |
|  | 0,5 < PF < 0,99 | 1,2 % + 7 x (1-PF)+ +0,005 % | 1,2 % + 7 x (1-PF)+ 0,0075 % | 1,7 % + 7 x (1-PF)+ 0,0075 % | 1,2 % + 10 x (1-PF)+ 0,005 % |
| Полная мощность S, S осн. | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1,2 % + 0,005 % | 1,2 % + 0,0075 % | 1,7 % + 0,0075 % | 1,2 % + 0,005% |
| Реактивная мощность N, Q осн. | 0 ≤ PF ≤ 1 | 2,5 % от измеренной полной мощности |
| Дополнительная неточность в % от диапазона1 | U >250 В | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| 1Диапазон = 1000 В x Irange Стандартные Эталонные условия: Окружающие условия: 23 °C ± 5 °C, прибор работает как минимум 30 минут, отсутствие внешнего электрического/магнитного поля, относительная влажность <65 % Условия ввода: Cosφ/PF=1, Синусоидальный сигнал f=50 Гц/60 Гц, электропитание 120 В/230 В ±10 % Характеристики тока и мощности: Входное напряжение 1 фаза: 120 В/230 В или 3 фазы соединение звездой/дельта: 230 В/400 В Входной ток: I > 10 % от Irange Основной проводник зажимов или пояс Роговского в центральном положении Температурный коэффициент: Добавить 0,1 x заданную погрешность для каждого градуса Цельсия выше 28 °C или ниже 18 °C |

| Электрические характеристики |
| --- |
| Питание |
| Диапазон напряжения: | от 100 В до 500 В с использованием входной предохранительной втулки при питании от цепи измерения |
|  | от 100 до 240 В при использовании стандартного шнура питания (IEC 60320 C7) |
| Потребляемая мощность | Максимум 50 ВА (макс. 15 ВА при питании через ввод IEC 60320) |
| КПД | ≥ 68,2 % (в соответствии с правилами энергосбережения) |
| Макс. потребление без нагрузки | < 0,3 Вт только при питании через ввод IEC 60320 |
| Частота питающей сети | 50/60 Гц ± 15 % |
| Батарея | Литий-ионная 3,7 В, 9,25 Вт-ч, заменяется пользователем |
| Время работы от аккумулятора | Четыре часа в стандартном режиме работы, до 5,5 часов в режиме энергосбережения |
| Время зарядки | < 6 часов |
| Сбор данных |
| Разрешение | 16-битная синхронная выборка |
| Частота получения данных | 5120 Гц |
| Частота входного сигнала | 50/60 Гц (от 42,5 до 69 Гц) |
| Типы цепей | 1-φ, 1-φ IT, расщепленная фаза, 3-φ дельта, 3-φ соединение звездой, 3-φ соединение звездой IT, 3-φ соединение звездой сбалансированное, 3-φ метод Арона/Блонделя (2-элементная дельта), 3-φ дельта без одного плеча, только токи (изучение нагрузок) |
| THD (суммарные гармонические искажения) | THD (суммарные гармонические искажения) для напряжения и силы тока вычисляются при помощи 25 гармоник |
| Период усреднения | По выбору пользователя | 1 сек, 5 сек, 10 сек, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин |
| Интервал потребления | По выбору пользователя | 5 мин, 10 мин, 15 мин, 20 мин, 30 мин |
| Объем памяти | Внутренняя флэш-память (не заменяемая пользователем) |
| Объем памяти | Обычно 20 сеансов регистрации длительностью 10 недель с 10-минутным интервалом¹ |
| Период регистрациия (проект) | Период усреднения Рекомендуется | 20 сеансов | 1 сеанс |
|  | 1 секунда | 3 часа | 2,5 дня |
|  | 5 с | 15 часов | 12 дней |
|  | 10 с | 28 часова | 24 дня |
|  | 30 с | 3,5 дня | 10 недель |
|  | 1 минута | 7 дней | 20 недель |
|  | 5 минут | 5 недель | 2 года |
|  | 10 минут | 10 недель | > 2 года |
|  | 15 минут | 3,5 месяца | > 2 года |
|  | 30 минут | 7 месяцев | > 2 года¹ |
| Интерфейсы |
| USB-A | Передача файла через USB-накопитель, обновление прошивки Макс. ток: 120 мА |
| USB-mini | Загрузка данных с устройства на ПК |
| Порт расширения | Дополнительные принадлежности |
| Входы напряжения |
| Число входов | 4 (3 фазы и нейтраль) |
| Максимальное входное напряжение | 1000 В (среднекв. знач.) , CF 1,7 |
| Полное входное сопротивление | 10 МОм |
| Полоса пропускания (-3 дБ) | 2,5 кГц |
| Масштабирование | 1:1, 10:1, 100:1, 1000:1 и переменное |
| Категория измерения | 1000 В CAT III/600 В CAT IV |
| Входы тока |
| Число входов | 3, режим выбирается автоматически для подключенного датчика |
| Входное напряжение | Вход на зажиме: 500 мВ (среднекв. знач.)/50 мВ (среднекв. знач.), CF 2,8 |
| Вход пояса Роговского | 150 мВ (среднекв. знач.) / 15 мВ (среднекв. знач.) при 50 Гц, 180 мВ (среднекв. знач.) / 18 мВ (среднекв. знач.) при 60 Гц; CF 4; все при номинальном диапазоне щупа |
| Диапазон | От 1 А до 150 А / от 10 А до 1500 А с тонким гибким датчиком тока, 12 дюймов |
|  | От 3 А до 300 А / от 30 А до 3000 А с тонким гибким датчиком тока, 24 дюйма |
|  | От 6 А до 600 А / от 60 А до 6000 А с тонким гибким датчиком тока, 36 дюймов |
|  | От 40 мА до 4 А / от 0,4 А до 40 А с клещами 40 А i40s-EL |
| Полоса пропускания (-3 дБ) | 1,5 кГц |
| Масштабирование | 1:1 и переменное |
| Дополнительные входы |
| Число входов | 2 |
| Диапазон входного сигнала | от 0 до ± 10 В пост. тока, 1показание/с |
| Коэффициент масштабирования (доступен с 2014) | Формат: kx + d — настраивается пользователем. |
| Отображаемые единицы (доступны с 2014) | Настраиваемые пользователем (7 символов, например, °C, ф./кв. д. или м/с) |
| Количество возможных сеансов записи и период записи зависят от требований пользователя. |

| Характеристики условий эксплуатации |
| --- |
| Рабочая температура | от -10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F) |
| Температура хранения | От -20 °C до +60 °C (от -4 °F до 140 °F) |
| Допустимая влажность при работе | от 10 °C до 30 °C (от 50 °F до 86 °F) макс. 95 % отн. влажн. |
|  | от 30 °C до 40 °C (от 86 °F до 104 °F) макс. 75 % отн. влажн. |
|  | от 40 °C до 50 °C (от 104 °F до 122 °F) макс. 45 % отн. влажн. |
| Высота над уровнем моря при эксплуатации | До 2000 м (до 4000 м со снижением рейтинга до 1000 В CAT II / 600 В CAT III / 300 В CAT IV) |
| Высота над уровнем моря при хранении | 12 000 м |
| Корпус | IP50 согласно EN60529 |
| Вибрация. | MIL - 28800E, тип 3, Класс III, стиль B |
| Безопасность | IEC 61010-1: Защита от перенапряжения CAT IV, измерения 1000 В CAT III / 600 В CAT IV, степень загрязнения 2 |
| Защищенность от электромагнитных помех (EMI), защищенность от радиопомех (RFI), электромагнитная совместимость (EMC) | EN 61326-1: Промышленный |
| Электромагнитная совместимость | Относится только к использованию в Корее. Оборудование класса A (промышленное передающее оборудование и оборудование для общения) |
| Радиочастотное излучение | IEC CISPR 11: Группа 1, Класс A |
| Температурный коэффициент | 0,1 x спецификация погрешности/°C |

| Общие характеристики |
| --- |
| Цветной ЖК-дисплей | 4,3-дюймовый TFT с активной матрицей, 480 x 272 пикселей, сенсорная панель |
| Гарантия |
| 1730 и блок питания | 2 года (батарея в комплект не входит) |
| Дополнительные принадлежности | Один год |
| Интервал между калибровками | 2 года |
| Размеры |
| 1730 | 19,8 см x 16,7 см x 5,5 см (7,8 дюймов x 6,6 дюймов x 2,2 дюйма) |
| Блок питания | 13,0 см x 13,0 см x 4,5 см (5,1 дюймов x 5,1 дюймов x 1,8 дюймов) |
| 1730 с подключенным блоком питания | 19,8 см x 16,7 см x 9 см (7,8 дюймов x 6,6 дюймов x 3,5 дюйма) |
| Вес | 1730 | 1,1 кг (2,5 фунта) |
|  | Блок питания | 400 г (0,9 фунтов) |
| Внешняя защита | Чехол, слот для замка Kensington |

## Гибкий датчик тока 1500-12 iFlex

| Характеристики |
| --- |
| Диапазон измерения | от 1 до 150 А переменного тока / от 10 до 1500 А переменного тока |
| Допустимый ток | 100 кА (50/60 Гц) |
| Основная погрешность при нормальных условиях* | ± 0,7 % от показаний |
| Погрешность 1730 + iFlex | ± (1 % показаний + 0,02 % от диапазона) |
| Температурный коэффициент в диапазоне рабочей температуры | 0,05 % показаний/°C 0,09 % показаний/°F |
| Рабочее напряжение | 1000 В CAT III, 600 В CAT IV |
| Длина кабеля щупа | 305 мм (12 дюймов) |
| Диаметр кабеля щупа | 7,5 мм (0,3 дюйма) |
| Минимальный радиус изгиба | 38 мм (1,5 дюйма) |
| Длина кабеля выходного сигнала | 2 м (6,6 футов) |
| Вес | 115 г |
| Материал провода преобразователя | TPR |
| Материал муфты | POM + ABS/PC |
| Выходной кабель | TPR/PVC |
| Рабочая температура | от -20 °C до +70 °C (от -4 °F до 158 °F) температура проверяемого проводника не должна превышать 80 °C (176°F) |
| Температура, в нерабочем состоянии | от -40 °C до +80 °C (от -40 °F до 176 °F) |
| Относительная влажность, эксплуатация | от 15 % до 85 % без конденсации |
| Степень защиты | IEC 60529:IP50 |
| Гарантия | Один год |

Материалы для Заказа

| Модель Название Описание Price List 1730/Международный Портативный регистратор энергии, версия для всего мира По запросу Cables and Hardware Price List 1730-Кабель Дополнительный кабель ввода По запросу Cases and Holsters Price List 1730-Крепеж Крепежный ремень По запросу C1730 Мягкий футляр 1730 По запросу Токовые клещи Price List i1730-flex1500 1500A 12 дюймов По запросу i1730-flex1500/3pk 1500A 12 дюймов, 3 шт По запросу i1730-flex3000 3000A 24 дюйма По запросу i1730-flex3000/3pk 3000A 24 дюйма, 3 шт По запросу i1730-flex6000 6000A 36 дюймов По запросу i1730-flex6000/3pk 6000A 36 дюймов, 3 шт По запросу i40s-EL/3pk Трансформатор тока с зажимом 40A, 3 шт По запросу Test Leads Price List 3PHVL-1730 Кабельный блок, измерительный провод для измерения напряжения 3-фазы+нейтраль По запросу WC100 WC100 По запросу 1730-TL0.1M 1000 В CAT III, цилиндрическая заглушка; 0,1 м; силикон; красный По запросу 1730-TL2M 1000 В CAT III, цилиндрическая заглушка; 2 м; ПВХ; красный По запросу |  |
| --- | --- |