Беспроводной мультиметр CNX 3000

Для всех характеристик: погрешность указана для периода один год после калибровки, при температуре от 18 °C до 28 °C, при относительной влажности от 0 % до 90 %. Характеристики погрешности определяются по формуле: ± ([ % Показаний ] + [ Количество единиц самого младшего разряда ]).

| Технические характеристики |
| --- |
| Переменное напряжение |
| Диапазон ¹ | Разрешение | Погрешность ² ³ |
|  |  | от 45 до 500 Гц | от 500 Гц до 1 кГц |
| 600,0 мВ | 0,1 мВ | 1,0% + 3 | 2,0 % + 3 |
| 6,000 В | 0,001 В |  |  |
| 60,00 В | 0,01 В |  |  |
| 600,0 В | 0,1 В |  |  |
| 1000 В | 1 В |  |  |
| ¹ Все диапазоны напряжения переменного тока указаны в пределах от 1 % до 100 %. ² Пик-фактор ≤ 3 по всей шкале до 500 В, возрастая линейно до пик-фактора < 1,5 при 1000 В. ³ Для несинусоидальных форм сигнала обычно добавляется –(2 % от показания + 2 % на полной шкале) при пик-факторе не более 3. |

| Напряжение пост. тока, целостность, сопротивление, тестирование диода и емкость |
| --- |
| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| мВ | 600,0 мВ | 0,1 мВ | 0,09 % + 2 |
| В | 6,000 В | 0,001 В | 0,09 % + 2 |
|  | 60,00 В | 0,01 В |  |
|  | 600,0 В | 0,1 В |  |
|  | 1000 В | 1 В | 0,15 % + 2 |
| Ом | 600 Ом | 1 Ом | Измерительный прибор подает звуковые сигналы при <25 Ом, при обнаружении разомкнутых или закороченных контактов в течение не менее 250 мкс. |
| Ом | 600,0 Ом | 0,1 Ом | 0,5 % + 2 |
|  | 6,000 кОм | 0,001 кОм | 0,5 % + 1 |
|  | 60,00 кОм | 0,01 кОм |  |
|  | 60,00 кОм | 0,1 кОм |  |
|  | 600,0 кОм | 0,001 МОм |  |
|  | 50,00 МОм | 0,01 МОм | 1,5% + 3 |
| Проверка диодов | 2,000 В | 0,001 В | 1 % + 2 |
| мкФ | 1000 нФ | 1 нФ | 1,2 % + 2 |
|  | 10,00 мкФ | 0,01 мкФ |  |
|  | 100,0 мкФ | 0,1 мкФ |  |
|  | 9999 мкФ¹ | 1 мкФ | 10 % типичное значение |
| ¹ В диапазоне измерений 9999 мкФ погрешность измерений при значениях до 1000 мкФ составляет 1,2 % + 2. |

| Переменный и постоянный ток |
| --- |
| Функция | Диапазон ¹ | Разрешение | Погрешность |
| мА перемен. тока (от 45 Гц до 1 кГц) | 60,00 мА | 0,01 мА | 1,5% + 3 |
|  | 400,0 мА ³ | 0,1 В |  |
| мА пост. тока ² | 60,00 мА | 0,01 мА | 0,5 % + 3 |
|  | 400,0 В | 0,1 В |  |
| ¹ Все диапазоны напряжения переменного тока указаны в пределах от 5 % до 100 %. ² Входное напряжение нагрузки (типичное): 400 мА на входе 2 мВ/мА. ³ Погрешность в диапазоне от 400,0 мА до 600 мА (перегрузка). |

| Частота |
| --- |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность ¹ |  |
| 99,99 Гц | 0,01 В | 0,1 % + 1 |  |
| 999,9 Гц | 0,1 В |  |  |
| 9,999 кГц | 0,001 кГц |  |  |
| 99,99 кГц | 0,01 кГц |  |  |
| ¹ Частота указана до 99,99 кГц в вольтах, и до 10 кГц в амперах. |  |

| Входные характеристики |
| --- |
| Функция | Защита от перегрузок | Входной импеданс (номинальный) | Коэффициент подавления синфазного сигнала (дисбаланс 1 кОм) | Подавление синфазного сигнала |
|  | 1100 В (среднеквадратичное значение) | > 10 МОм > 100 пФ | > 120 дБ при пост. токе, 50 Гц или 60 Гц | > 60 дБ при 50 Гц или 60 Гц |
|  | 1100 В (среднеквадратичное значение) | > 10 МОм > 100 пФ | > 60 дБ при пост. напр., до 60 Гц |  |
|  | 1100 В (среднеквадратичное значение) | > 10 МОм > 100 пФ | > 120 дБ при пост. токе, 50 Гц или 60 Гц | > 60 дБ при 50 Гц или 60 Гц |
| Напряжение испытания на обрыв цепи | Полный диапазон | Типичный ток короткого замыкания |
|  | До 6 МОм | 50 МОм |  |
|  | 1100 В (среднеквадратичное значение) | < 2,7 В пост. тока | < 0,7 В пост. тока | < 0,9 В пост. тока | < 350 мА |
|  | 1100 В (среднеквадратичное значение) | < 2,7 В пост. тока | < 2,000 В пост. тока | < 1,1 мА |

| Функция | Защита от перегрузки | Защита |
| --- | --- | --- |
| мA | Защита предохранителем, 44/100 А, 1000 В, FAST | Перегрузка до 600 мА в течение максимум 2 минут, минимум 10 минут на восстановление |

| Запись минимальных и максимальных значений |
| --- |
| Функция | Погрешность |
| Функции постоянного тока | Указанная погрешность функции измерения ± 12 подсчетов измерений длительностью >350 мс. |
| Функции переменного тока | Указанная погрешность функции измерения ± 40 подсчетов измерений длительностью >900 мс. |

| Общие характеристики |
| --- |
| Максимальное напряжение между любым контактом и заземлением | 1000 В пост. тока или перем. тока ср. кв. знач. |
| Защита предохранителем (Ом) от вх. А | Предохранитель 0,44 А(44/100 A, 440 мА), 1000 В FAST, только деталь, указанная Fluke |
| Дисплей (ЖКД) | Частота обновления: 4/с Вольты, амперы, омы: разрядность 6000 Частота: разрядность 10000 Емкость: разрядность 1000 |
| Тип элемента питания | Три щелочных элемента питания типа АА, NEDA 15A IEC LR6 |
| Время автономной работы | Минимум 300 часов |
| Температура | Рабочая: от -10 °C до 50 °C Хранения: от -40 °C до 60 °C |
| Относительная влажность | от 0 до 90 % (от 0 до 35 °C) от 0 до 75 % (от 35 до 40 °C) от 0 до 45 % (от 40 до 50 °C) |
| Высота | Рабочая: 2000 м Хранения: 12000 м |
| Температурный коэффициент | 0,1 X (нормируемая погрешность / °C (< 18 °C или > 28 °C) |
| Частота радиосвязи | 2.4 ГГц, диапазон ISM, расстояние 20 м |
| Размеры (В x Ш x Д) | 4,75 см x 9,3 см x 20,7 см (1,87" x 3,68" x 8,14") |
| Вес | 340 г |
| Нормы по безопасности | US ANSI: ANSI/ISA 61010-1 / (82.02.01): 3-я редакция CSA: CAN/CSA-C22.2 No 61010-1-12: 3-я редакция UL:UL 61010-1: 3-я редакция CE European: IEC/EN 61010-1:2010 |
| Электромагнитная совместимость EMI, RFI, EMC, RF | EN 61326-1:2006, EN 61326-2-2:2006 ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006, ETSI EN 300 489 V1.8.1:2008, FCC Part 15 Subpart C Sections 15.207, 15.209, 15.249 FCCID : T68-FWCS IC:6627A-FWCS |
| Степень защиты (IP) | IP54 |
| Характеристики погрешности приводятся в виде: ± ([% от показаний] + [количество единиц наименьшей значащей цифры]). Все диапазоны выбираются автоматически. Характеристики погрешности приводятся от 5 % до 100 % от диапазона, выбираемого автоматически, от 18 °C до 28 °C. |

Беспроводной модуль переменного тока Fluke CNX i3000 iFlex

| Характеристики |
| --- |
| Диапазон | 2500 A переменного тока |
| Разрешение | 0,1 В |
| Погрешность | 3 % ± 5 ед. мл. разр. |
| Пик-фактор (50 Гц/60 Гц) | 3,0 при 1100 А, 2,5 при 1400 А, 1,42 при 2500 А, добавить 2 % для учета коэффициента амплитуды > 2 |
| Дисплей | 3-1/2 знака, ЖКД с подсветкой |
| Скорость регистрации/интервал | Минимум 1 сек/возможность настройки с ПК или передней панели |
| Тип элемента питания | 2 AA, NEDA 15 А, IEC LR6 |
| Время автономной работы | 400 часов |
| Память | Запись до 65000 показаний |
| Радиочастотная связь | Диапазон частот для промышленной, медицинской и научной аппаратуры 2,4 ГГц |
| Диапазон радиочастотной связи | 20 метров |
| Рабочая температура | от -10 °C до +50 °C |
| Температура хранения | От -40 °C до +60 °C |
| Рабочая влажность | 90 % при 35 °C, 75 % при 40 °C, 45 % при 50 °C |
| Электромагнитная совместимость (EMC) | EN 61326-1:2006 |
| Соответствие нормативным требованиям по безопасности | EN/IEC 61010-1:2010 до 1000 В CAT III 600 В CAT IV EN/IEC 61010-2-030:2010 EN/IEC 610101-2-031:2002 EN/IEC 61010-2-032:2002 |
| Уровень загрязнения | 2 |
| Температурный коэффициент | 0,1 X (нормируемая погрешность) / °C на °C (< 18 °C или > 28 °C) |
| Категория безопасности | CAT IV 600 В, CAT III 1000 В |
| Сертификация | CSA, FCC T68-FWCS IC:6627A-FWCS |
| Степень защиты (IP) | IP 42 |
| Размеры (ВxШxГ) | 16,5 см x 6,35 см x 3,56 см (6,5" x 2,5" x 1,4") |
| Вес | 0,22 кг |
| Раствор клещей | 25,4 см (10") (катушка) |

Беспроводной модуль измерения напряжения переменного тока Fluke CNX v3000

Характеристики погрешности приводятся в виде: ± ([% от показаний] + [количество единиц наименьшей значащей цифры]). Все диапазоны выбираются автоматически. Характеристики погрешности приводятся от 5 % до 100 % от диапазона, выбираемого автоматически, от 18 °C до 28 °C.

| Переменное напряжение |  |
| --- | --- |
| Диапазон ¹ | Разрешение | Погрешность ² ³ |
|  |  | от 45 Гц до 500 Гц | 500 Гц до 1 кГц |
| 6,000 В | 0,001 В | 1,0% + 3 | 2,0 % + 3 |
| 60,00 В | 0,01 В |  |  |
| 600,0 В | 0,1 В |  |  |
| 1000 В | 1 В |  |  |
| ¹ Все диапазоны напряжения переменного тока указаны в пределах от 1 % до 100 %. ² Пик-фактор ≤ 3 по всей шкале до 500 В, возрастая линейно до пик-фактора ≤ 1,5 при 1000 В. ³ Для несинусоидальных форм сигнала обычно добавляется –(2 % от показания + 2 % на полной шкале) при пик-факторе не более 3. |

| Общие характеристики |
| --- |
| ЖКД с подсветкой | 3½ знака, разрядность 6000, обновление показаний 4 раза в секунду |
| Тип элемента питания | 2 AA, NEDA 15 А, IEC LR6 |
| Время автономной работы | 400 ч |
| Память | Запись до 65000 показаний |
| Неограниченный интервал прослушивания | 5 с |
| Радиочастотная связь | Диапазон частот для промышленной, медицинской и научной аппаратуры 2,4 ГГц |
| Диапазон радиочастотной связи | 20 метров |
| Рабочая температура | от -10 до +50 °C |
| Температура хранения | от -40 до +60 °C |
| Рабочая влажность | 90 % при 35 °C, 45 % при 40 °C, 45 % при 50 °C |
| Электромагнитная совместимость (EMC) | EN 61326-1:2006 |
| Соответствие нормативным требованиям по безопасности | EN/IEC 61010-1:2010 до 1000 В CAT III 600 В CAT IV EN/IEC 61010-2-030:2010 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 |
| Уровень загрязнения | 2 |
| Температурный коэффициент | 0,1 X (нормируемая погрешность / °C (< 18 °C или > 28 °C) |
| Категория безопасности | CAT IV 600 В, CAT III 1000 В |
| Сертификация | CSA, FCC T68-FWCS IC:6627A-FWCS |
| Степень защиты (IP) | IP 42 |
| Размеры (ВxШxГ) | 16,5 см x 6,35 см x 3,56 см (6,5" x 2,5" x 1,4") |
| Вес | 0,22 кг |