- Технические характеристики  измерителя-индикатора ОВЕН ИПТ-17

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Питание |  |
| Напряжение питания | 10…30 В постоянного тока (номинал. напряжение 24 В), потребляемая мощность не более 1 Вт |
| Характеристики входных сигналов |  |
| Количество каналов измерения | 1 |
| Тип входного сигнала | - Ток 0...5 мА, 0(4)…20 мА - Напряжение 0(2)…10 В - ТС: 50/100/1000 Ом Cu, Pt, Ni, М, П - ТП: ТХК, ТНН, ТХА, ТЖК, ТВР, ТПП |
| Входное сопротивление при измерении напряжения, не более | 250 кОм |
| Время опроса входа, не более | 0,3 с |
| Метрологические характеристики |  |
| Пределы основной приведенной погрешности, % | ±0,25 |
| Характеристики выходных сигналов |  |
| Количество выходных устройств | 1 |
| Типы выходных устройств | Транзисторный ключ n-p-n-типа: - макс. постоянный ток нагрузки 200 мА - макс. напряжение постоянного тока 42 В |
| Конструктивные исполнения |  |
| Габаритные размеры | Щитовой Щ9: 26×48×65 мм |
| Условия эксплуатации |  |
| Диапазон рабочих температур | -40…+60 ⁰С |
| Относительная влажность воздуха | Не более 80 %, при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги |
| Атмосферное давление | От 84 до 106,7 кПа |
| Устойчивость к механическим воздействиям | Прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008 |
| Устойчивость к электромагнитным воздействиям | Прибор соответствует оборудованию класса А по ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 |
| Характеристики надежности |  |
| Степень защиты корпуса: |  |
| –щитовой Щ9 (со стороны лицевой панели) | IP65 |
| –щитовой Щ9 (со стороны клемм) | IP20 |
| Средняя наработка на отказ | 100000 ч |
| Средний срок службы | 12 лет |

- Характеристики измерительных датчиков

| Условное обозначение датчика | Диапазон измерений, °С |
| --- | --- |
| Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009 |  |
| 50/100/500/1000П (α=0,00391 °С1) | -200…+850 |
| 50/100/500/1000М (α=0,00428 °С1) | -180 …+200 |
| 50/100/500/1000Cu (α)=0,00426 °С1) | -50 …+200 |
| 50/100/500/1000Pt (α=0,00385 °С1) | -200…+850 |
| 100/500/1000Ni (α=0,00617 °С1) | -60…+180 |
| Пирометры сумм. излучения по ГОСТ 10627-71 |  |
| РК-15 | +400…+1500 |
| РК-20 | +600…+2000 |
| РС-20 | +900…+2000 |
| Сигнал напряжения по ГОСТ 26.011-80 |  |
| 0...1 В |  |
| Сигнал напряжения |  |
| -50...+50 мВ |  |
| Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001 |  |
| TХК (L) | -200...+800 |
| TХА (К) | -200…+1300 |
| TЖК (J) | -200…+1200 |
| TНН (N) | -200…+1300 |
| TМК (Т) | -250…+400 |
| TПП (S) | -50…+1750 |
| TПП (R) | -50…+1750 |
| TПР (В) | +200…+1800 |
| TВР (А-1) | 0…+2500 |
| TВР (А-2) | 0…+1800 |
| TВР (А-3) | 0…+1800 |
| Термоэлектрические преобразователи по DIN 43710 |  |
| TypeL | -200…+900 |

Примечание.
1) α температурный коэффициент термометра сопротивления – отношение разницы сопротивлений датчика, измеренных при температуре 100 и 0 °С, к его сопротивлению, измеренному при 0 °С (R0), деленное на 100 °С и округленное до пятого знака после запятой.