# одробные технические характеристики

Напряжение постоянного тока

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | Полное входное сопротивление |
| --- | --- | --- | --- |
| 600,0 мВ | 0,1 мВ | ± (0,8% и.в.+ 5 е.м.р) | 10 МОм |
| 6,000 В | 0,001 В | ± (0,5% и.в.+ 5 е.м.р) |  |
| 60,00 В | 0,01 В |  |  |
| 600,0 В | 0,1 В | ± (0,8% и.в.+ 5 е.м.р) |  |
| 1100 В | 1 В |  |  |
| 1500 В | 1 В | Не нормируется |  |

- Защита от перегрузки по постоянному напряжению 1500 В RMS.

Напряжение переменного тока (True RMS)

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | Полное входное сопротивление |
| --- | --- | --- | --- |
| 6,000 В | 0,001 В | f = 50…60 Гц ± (1,2% и.в. + 5 е.м.р.) f = 61…1000 Гц ± (2,5% и.в. + 5 е.м.р.) | 9 МОм |
| 60,00 В | 0,01 В |  |  |
| 600,0 В | 0,1 В |  |  |
| 1000 В | 1 В |  |  |

- Значения напряжения определены в границах 10…100% диапазона;

- Погрешность функции PEAK 10% и.в.

- Диапазон частоты: 50…1000 Гц;

- Защита от перегрузки по постоянному/переменному напряжению 1000 В RMS.

Переменный ток (True RMS)

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 60,00 A | 0,01 A | ± (2,5% и.в. + 5 е.м.р) |
| 600,0 А | 0,1 А |  |
| 1000 А | 1 |  |

- Значения силы тока определены в границах 10…100% диапазона;

- Диапазон частоты: 50…60 Гц.

- Защита от перегрузки по постоянному/переменному напряжению 1000 В RMS

Постоянный ток

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 60,00 A | 0,01 A | ± (2,0% и.в. + 5 е.м.р) |
| 600,0 А | 0,1 А |  |
| 1000 А | 1 |  |

- Защита от перегрузки по постоянному/переменному напряжению 1000 В RMS

Сопротивление

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 600,0 Ом | 0,1 Ом | ± (1,0% и.в. + 10 е.м.р) |
| 6,000 кОм | 0,001 кОм | ± (0,8% и.в. + 5 е.м.р) |
| 60,00 кОм | 0,01 кОм |  |
| 600,0 кОм | 0,1 кОм |  |
| 6,000 MОм | 0,001 MОм |  |
| 60,00 MОм | 0,01 MОм | ± (2,5% и.в. + 10 е.м.р) |

- Защита от перегрузки по постоянному/переменному напряжению 1000 В RMS

Ёмкость

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 60,00 нФ | 0,01 нФ | ± (3,0% и.в. + 20 е.м.р) |
| 600,0 нФ | 0,1 мкФ | ± (3,0% и.в. + 8 е.м.р) |
| 6,000 мкФ | 0,001 мкФ |  |
| 60,00 мкФ | 0,01 мкФ |  |
| 600,0 мкФ | 0,1 мкФ |  |
| 6000 мкФ | 1 мкФ | ± (3,5% и.в. + 20 е.м.р) |
| 60,00 мФ | 0,01 мФ | Не нормируется |
| 100,0 мФ | 0,1 мФ |  |

- Защита от перегрузки по постоянному/переменному напряжению 1000 В RMS

Температура

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| -40,0...1000 °C | 0,1 или 1 °C | ± (1,5% и.в. + 3°C) |

- Защита от перегрузки по постоянному/переменному напряжению 1000 В RMS.

- Погрешность температурного зонда не учитывается.

Частота

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 60,00 Гц | 0,01 Гц | ± (0,2% и.в. + 5 е.м.р) |
| 600,0 Гц | 0,1 Гц |  |
| 6,000 кГц | 0,001 кГц |  |
| 60,00 кГц | 0,01 кГц |  |
| 600,0 кГц | 0,1 кГц |  |
| 6,000 МГц | 0,001 МГц |  |
| 10,00 МГц | 0,01 МГц |  |

- Защита от перегрузки по постоянному/переменному напряжению 1000 В RMS.

- Чувствительность:

- > 2 В RMS для 20…80% заполнения цикла и < 100 кГц.

- > 5 В RMS для 20…80% заполнения цикла и > 100 кГц.

## Дополнительные характеристики

| Питание |
| --- |
| Питание измерителя | Аккумулятор Li-Pol 7,4 В, 1200 мАч |
| Категория электробезопасности | CAT IV/600 В CAT III/1000 В |

| Условия окружающей среды и другие технические данные |
| --- |
| Диапазон рабочих температур | 5…40 °C при относительной влажности < 80% |
| Диапазон температур при хранении | -20…60 °C при относительной влажности < 80% |
| Степень защиты, согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP40 |
| Нормальные условия для поверки | Температура окружающей среды: 23 °C ± 2 °C Влажность: 40…60 % |
| Уровень загрязнения | 2 |
| Размеры | 273 x 96 x 48 мм |
| Масса | 490 гр. (с элементами питания) |
| Дисплей | ЖКИ с подсветкой и шкалой |
| Высота над уровнем моря | ˂ 2000 м |
| Зев клещей | 48 мм |
| Тестирование диодов | I=1,5 мA, U0˂3,3 В DC |
| Целостность цепи | звуковая индикация R<50 Ом при I ˂ 0,5 мА |
| Индикация превышения диапазона | OL |
| Индикация разряда батареи |  |
| Частота измерений | 3 изм./сек |
| Входное сопротивление | 9 MОм VAC 10 MОм VDC |
| Диапазон бесконтактного индикатора переменного напряжения | 10…1000 В (50/60 Гц) |
| Время отклика для функции PEAK | 1 мс |
| Функция INRUSH: - время дискретизации - время интеграции | 37,5 Гц (RMS), 2,4576 МГц (часы) 100 мс |
| Функция VFD: - макс. рабочее напряжение | постоянное 1500 В/переменное 1000 В |
| Функция HVDC: - макс. рабочее напряжение | определяется высоковольтным адаптером |
| Полоса частот | 50…1000 Гц |
| Время бездействия до автоотключения | 15…60 мин. |
| Датчик температуры | Термоэлектрический зонд типа К |
| Тип корпуса | Двухкомпозитный |
| Класс защиты | Двойная изоляция, согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-1-2005 |
| Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61010-2-032-2014, ГОСТ IEC 61010-2-033-2013 |