| Подробные технические характеристики мегаомметр SONEL MIC-15k1 Сокращение «и.в.» при определении основной погрешности, означает измеренная величина. Сокращение «е.м.р.» означает - единица младшего разряда. Измерение напряжений переменного/постоянного тока Диапазон показаний Разрешение Основная погрешность 0…29,9 В 0,1 В ±(2 % и.в. + 20 е.м.р.) 30,0…299,9 В 0,1 В ±(2 % и.в. + 6 е.м.р.) 300…1500 В 1 В ±(2 % и.в. + 2 е.м.р.) Диапазон частоты: 45...65Гц Измерение постоянным и нарастающим напряжением (SV) для UISO = 15кВ: Диапазон показаний Разрешение Основная погрешность 0...999 кОм 1 кОм ± (3 % и.в. + 10 е.м.р.) 1,00...9,99 МОм 0,01 МОм 10,0...99,9 МОм 0,1 МОм 100…999 МОм 1 МОм 1,00...9,99 ГОм 0,01 ГОм 10,0...99,9 ГОм 0,1 ГОм 100...999 ГОм 1 ГОм ± (3,5 % и.в. + 10 е.м.р.) 1,00…9,99 ТОм 0,01 ТОм ± (7,5 % и.в. + 10 е.м.р.) 10,0...40,0 ТОм 0,1 ТОм ± (12,5 % и.в. + 10 е.м.р) Ориентировочные максимальные значения измеряемого сопротивления в зависимости от напряжения измерения приведены в таблице ниже. Напряжение Диапазон измерений 50 В 200 ГОм 100 В 400 ГОм 250 В 1,00 ТОм 500 В 2,00 ТОм 1000 В 4,00 ТОм 2500 В 10,00 ТОм 5000 В 20,0 ТОм 10000 В 40,0 ТОм 15000 В 40,0 ТОм Примечание: Для значения сопротивления изоляции ниже RISO min точность не определена, из-за работы измерителя с ограничением тока в соответствии с формулой: где: RISO min – минимальное сопротивление изоляции; UISO nom – номинальное напряжение измерения; IISO nom – номинальный ток преобразователя (1,2 мА, 3 мА, 5 мА или 7 мА). Дополнительная погрешность в трёхпроводном методе (влияние гнезда G): 0,05 % при устранении утечки, вызванной сопротивлением 250 кОм во время измерения 100 МОм с измерительным напряжением 50 В. Максимальный ток короткого замыкания: Isc = 10 мА. Ток измерения/зарядки в остальном диапазоне нагрузки выбирается из значений: 1,2 мА, 3 мА, 5 мА, 7 мА, 10 мА (10 мА только для функции Прожиг). Измерение тока утечки Диапазон показаний Разрешение Основная погрешность 0,01 нА…11 мА * ± (5 % и.в. + 0,2 нА)** * - разрешение и размерность зависят от диапазона измерения сопротивления изоляции. ** - рассчитывается на основании показаний сопротивления. Измерение ёмкости Диапазон показаний Разрешение Основная погрешность 0…999 нФ 1 нФ ± (5 % и.в. + 5 е.м.р.) 1,00…49,99 мкФ 0,01 мкФ Измерение ёмкости только во время измерения RISO (во время разрядки объекта). Основная погрешность не будет превышена при измерении ёмкости, соединённой параллельно сопротивлению величиной более 10 МОм. Дополнительные технические характеристики Питание измерителя - Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) 14,8 В; 5,3 Aч - Переменный ток 50/60 Гц 90÷260 В Категория электробезопасности CAT IV/1000 В Класс защиты Двойная изоляция, согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-1-2005 Степень защиты, согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) IP40 (для закрытого корпуса IP67) Диапазон рабочих температур -20…50 °C Диапазон температур при хранении -25…70 °C Размеры 390 x 308 x 172 мм Масса около 6,3 кг Дисплей Сегментный ЖКИ Память 990 ячеек Интерфейс USB, Bluetooth |  |
| --- | --- |

Стандартная комплектация:

|  | Количество | Индекс |
| --- | --- | --- |
| Кабель последовательного интерфейса USB | 1 | WAPRZUSB |
| Кабель сетевой стандарта IEC | 1 | WAPRZ1X8BLIEC |
| Провод измерительный 1,8 м с разъемом «банан» и зажимом «Крокодил» 15 кВ голубой | 1 | WAPRZ1X8BUKRO15KV |
| Провод измерительный 1,8м с разъемом «банан» и зажимом «Крокодил» 15кВ красный | 1 | WAPRZ1X8REKRO15KV |
| Провод измерительный 1,8м экранированный с разъемом «банан» и зажимом «Крокодил» 15кВ черный | 1 | WAPRZ1X8BLKROE15KV |
| Ремень для переноски прибора | 1 | WAPOZSZE5 |
| Футляр L4 | 1 | WAFUTL4 |

Дополнительная комплектация:

|  | Индекс |
| --- | --- |
| Провод измерительный 3м/5м/10м/20м с разъемом «банан» и зажимом «Крокодил» 15 кВ голубой | WAPRZ003BUKRO15KV / WAPRZ005BUKRO15KV / WAPRZ010BUKRO15KV / WAPRZ020BUKRO15KV |
| Провод измерительный 3м/5м/10м/20м с разъемом «банан» и зажимом «Крокодил» 15 кВ красный | WAPRZ003REKRO15KV / WAPRZ005REKRO15KV / WAPRZ010REKRO15KV / WAPRZ020REKRO15KV |
| Провод измерительный 3м/5м/10м/20м экранированный с разъемом «банан» и зажимом «Крокодил» 15кВ черный. | WAPRZ003BLKROE15KV / WAPRZ005BLKROE15KV / WAPRZ010BLKROE15KV / WAPRZ020BLKROE15KV |