| PQM-701Z Анализатор параметров качества электрической энергии Параметр Диапазон измерений и условия Разрешение Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения Напряжение постоянного и переменного тока URMS(среднеквадратическое значение, f = 40..70 Гц) 10%×Unom ≤ URMS ≤ 150%×Unom для Unom ≥ 100 В 0,01%×Unom ± 0,001 Unom Коэффициент пиковых значений напряжения 1...10 (1…1,65 для напряжения 690В) для URMS ≥ 10% Unom 0,01 ± 5% Частота переменного тока f От 40,00 Гц до 70,00 Гц для 10%×Unom ≤ URMS ≤ 120%×Unom 0,01 Гц ± 0,01 Гц Среднеквадратическое значение гармонических составляющих напряжения UH, h (h = 1..50) От 0 до 120% Unom 0,01%×Unom ±0,0005×Unom (UH, h изм <0,01×Unom) ±0,05×UH, h изм (UH, h изм ≥0,01×Unom Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения THDU ( h = 2..50) От 0 до 100,0% (для URMS > 1%×Unom) 0,1% ±0,05×THDUизм Сила постоянного и переменного тока (среднеквадратическое значение, f = 40..70 Гц) IRMS Без использования клещей От 0 В до 1 В (3,6 ВP-P) K = 1000 А/1 В 0,01% Inom ± 0,1%×Inom ± 0,004×Inom (с учетом дополнительной погрешности, зависящей от положения) С гибкими клещами F-1, F-2, F-3 От 1 А до 3000 А (~) (10000 АP-P) 0,01%×Inom ± 0,01×IRMS изм ± 0,02×IRMS изм (с учетом доп. погрешности от положения) С измерительными клещами C-4 От 0,1 А до 10 А (~) От 10 А до 50 А (~) От 50 А до 200 А (~) От 200 А до 1000 А (~) От 1000 А до 1200 А (~) (3600 АP-P) 0,01%×Inom ± (0,03 × IRMS изм + 0,1 А) ± 0,03 × IRMS изм ± 0,015 × IRMS изм ± 0,0075 × IRMS изм ± 0,005 × IRMS изм С измерительными клещами C-6 От 0,01 А до 0,1 А (~) От 0,1 А до 1 А (~) От 1 А до 12 А (~) (36 АP-P) 0,01%×Inom ± (0,03×IRMS изм + 1 mА) ± 0,025×IRMS изм ± 0,01×IRMS изм Коэффициент пиковых значений силы тока 1..10 (1..3,6 для Inom) для IRMS ≥ 1% Inom 0,01 Среднеквадратическое значение гармонических составляющих силы тока IH, h (h = 1..50) В зависимости от типа используемых клещей (см. характеристики IRMS) 0,01%×Inom Суммарный коэффициент гармонических составляющих силы тока THDI(h = 2..50) От 0 до 100,0% (для IRMS > 1%×Inom) 0,1% ± 0,05×THDIизм Активная мощность P и активная энергия EP 80%×Unom ≤ URMS ≤ 120%×Unom 1%×Inom ≤ IRMS ≤ Inom Зависит от Unom и Inom ± 0,01 × × P(Ep)изм Реактивная мощность Q и реактивная энергия EQ 80%×Unom ≤ URMS ≤ 120%×Unom 2%×Inom ≤ IRMS ≤ Inom Зависит от Unom и Inom ± 0,01 × × Q(EQ)изм Полная мощность S и полная энергия ES 80%×Unom ≤ URMS ≤ 120%×Unom 2%×Inom ≤ IRMS ≤ Inom Зависит от Unom и Inom ± 0,01 × × S(ES)изм Коэффициент мощности PF От 0 до 1,00 Для 50%×Unom ≤ URMS ≤ 120%×Unom 10%×Inom ≤ IRMS ≤ Inom 0,01 ± 0,03 Активная и реактивная мощность гармоник 80% Unom ≤ URMS < 120% Unom 5% Inom ≤ IRMS ≤ Inom Зависит от Unom и Inom Коэффициент сдвига фаз cosφ (DPF) От 0 до 1,00 Для 50%×Unom ≤ URMS ≤ 120%×Unom 10%×Inom ≤ IRMS ≤ Inom 0,01 ± 0,03 Угол сдвига фаз между напряжением и силой тока φU, I От -180,0° до +180,0° 0,01° ± 1° Кратковременная доза фликера PST От 0,20 до 10,00 Для URMS ≥ 80%×Unom 0,01 ± 0,05×PSTизм Длительная доза фликера Plt От 0,20 до 10,00 Для URMS ≥ 80%×Unom 0,01 ± 0,05×PLTизм Угол сдвига фаз напряжений φU От -180,0° до +180,0° 0,01° ±1° Коэффициент несимметрии напряжения по обратной U2/U1 и нулевой последовательности U0/U1 От 0,0% до 20,00% 80%×Uном ≤ URMS≤ 120%×Uном 0,1% ± 0,15 % Угол сдвига фаз силы токов φI От -180,0° до +180,0° 0,01° ± 1° Неопределенность часов реального времени RTC (от -20°С до +55°С) часы: минуты: секунды: миллисекунды 1 мс ± 0,3 с/24 часа URMS – измеренное значение напряжения постоянного и переменного тока (среднеквадратическое значение); IRMS - измеренное значение силы постоянного и переменного тока (среднеквадратическое значение); Unom – номинальное значение напряжения, установленное в анализаторе. Возможны установки напряжений из группы: 110/190 В, 115/200 В, 220/380 В, 230/400 В, 240/415 В, 400/690 В (межфазное/линейное). При использовании трансформаторов, в анализаторе возможна установка номинального напряжения (напряжения вторичной обмотки) из группы: 100 В, 110 В, 115 В, 120 В. Таким образом возможна установка номинального напряжения в диапазоне от 100 В до 690 В Inom – номинальное значение предела диапазона измерения для токовых разъемов анализатора (клещей); K - коэффициент масштабного преобразования входных для токовых разъемов анализатора; h – порядковый номер гармоники; UH, h изм – измеренное значение среднеквадратического значения гармонических составляющих напряжения; IH, h изм - измеренное значение среднеквадратического значения гармонических составляющих силы тока; THDU изм - измеренное значение суммарного коэффициента гармонических составляющих напряжения; THDI изм - измеренное значение суммарного коэффициента гармонических составляющих силы тока; P(Ep)изм - измеренное значение активной мощности (активной энергии); Q(EQ)изм - измеренное значение реактивной мощности (реактивной энергии); S(ES)изм - измеренное значение полной мощности (полной энергии); Pst изм - измеренное значение кратковременной дозы фликера; Plt изм - измеренное значение длительной дозы фликера. |  |
| --- | --- |