Основные технические характеристики MIC-2505

Сокращение «е.м.р.» в определении основной погрешности обозначает «единица младшего разряда». Сокращение «и.в.» в определении основной погрешности обозначает «измеренная величина»

Измерение напряжения переменного и постоянного токатока (True RMS)

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0,0...600 В | 1 В | ±(3% и. в. + 2 е. м. р.) |

  Диапазон частоты: 45...65 Гц

Измерение сопротивления изоляции

Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: RISOmin=UISOnom/IISOnom...2,000 ТОм (IISOnom=1 мА)

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0,0...999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 20 е. м. р.) |
| 1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм |  |
| 10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм |  |
| 100,0...999,9 МОм | 0,1 МОм |  |
| 1,000...9,999 ГОм | 0,001 ГОм |  |
| 10,00...99,99 ГОм | 0,01 ГОм |  |
| 100,0...999,9 ГОм | 0,1 ГОм |  |
| 1,000...2,000 ТОм | 0,001 ТОм |  |

| Максимальная величина измеряемого сопротивления в зависимости от выбранного измерительного напряжения |
| --- |
| Диапазон | Разрешение |
| 500 В | 500 ГОм |
| 1000 В | 1,00 ТОм |
| 2500 В | 2,00 ТОм |

Внимание:  Для значения сопротивления изоляции ниже RISOmin - не определяется точность измерения по причине работы прибора с ограничением тока преобразователя в соответствии с формулой:


где:
RISOmin - минимальное активное сопротивление электроизоляции, измеряемое без ограничения тока преобразователя
UISOnom - номинальное напряжение измерения
IISOmax - максимальный ток преобразователя (1 мА)

| Дополнительные технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 |
| Категория безопасности | IV 600 В (III 1000 В) согласно PN-EN 61010-1 |
| Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP54 |
| Питание измерителя | пакет аккумуляторов SONEL L-1 NiMH 9,6 В |
| Габаритные размеры | 260×190×60 мм |
| Масса измерителя | около 1,3 кг |
| Температура хранения | –20...+70° C |
| Рабочая температура | -10...+40° C |