## Измеритель параметров электроизоляции Sonel TM-5001

## Основные технические характеристики

Сокращение «е.м.р.» в определении основной погрешности обозначает «единица младшего разряда». Сокращение «и.в.» в определении основной погрешности обозначает «измеренная величина»

Измерение напряжений переменного и постоянного тока

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0…299,9 В | 0,1 В | ± (3% и. в. + 2 е. м. р.) |
| 300…750 В | 1 В |  |

- Диапазон частоты: 45...65 Гц

Измерение сопротивления изоляции

Диапазон измерений, согласно ГОСТ IEC 61557-2-2013 RISO min = UISO nom /IISO nom 5 ТОм (IISO nom = 1 мА)
Двухпроводное измерение:

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0,0...999,9 кОм | 0,1 кОм | ± (3 % и.в. + 20 е.м.р.) |
| 1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм |  |
| 10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм |  |
| 100,0...999,9 МОм | 0,1 МОм |  |
| 1,000...9,999 ГОм | 0,001 ГОм |  |
| 10,00...99,99 ГОм | 0,01 ГОм |  |
| 100,0...999,9 ГОм | 0,1 ГОм |  |
| 1,000...5,000 ТОм | 1 ГОм | ± (4 % и.в. + 50 е.м.р.) |

- Превышение диапазона сигнализируется отображением > xxxx ГОм (где xxxx — это предельное значение для выбранного диапазона).

Ориентировочные максимальные значения измеряемого сопротивления в зависимости от напряжения измерения приведены в таблице ниже.

Для других напряжений пределы диапазона можно рассчитать по формуле, приведённой ниже

| Напряжение | Диапазон измерений |
| --- | --- |
| до 100 В | 50 ГОм |
| 200 В…400 В | 100 ГОм |
| 500 В…900 В | 250 ГОм |
| 1000 В…2400 В | 500 ГОм |
| 2500 В | 1000 ГОм |
| 5000 В | 5000 ГОм |

Примечание: для значения сопротивления изоляции ниже RISO min точность не определена, из-за работы измерителя с ограничением тока в соответствии с формулой:

- RISO min – минимальное сопротивление изоляции, измеряемое без ограничения тока преобразователя;

- UISO nom – номинальное напряжение измерения;

- IISO nom – номинальный ток преобразователя (1 мА).

Измерение тока утечки

| Напряжение | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0…IL max | милли-, микро-, нано- | Рассчитывается на основании показаний сопротивления. |

- Превышение диапазона сигнализируется отображением > xxxx ГОм (где xxxx — это предельное значение для выбранного диапазона).

Измерение сопротивления изоляции в режиме RampTest

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0,0...999,9 кОм | 0,1 кОм | ± (5 % и.в. + 40 е.м.р.) |
| 1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм |  |
| 10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм |  |
| 100,0...999,9 МОм | 0,1 МОм |  |
| 1,000...9,999 ГОм | 0,001 ГОм |  |
| 10,00...99,99 ГОм | 0,01 ГОм |  |
| 100,0...999,9 ГОм | 0,1 ГОм |  |
| 1,000...4,999 ТОм | 0,001 ТОм |  |

- Таблица для скорости нарастания измерительного напряжения t ≤ 5 В/сек.;

- Для скорости нарастания измерительного напряжения t > 5В/сек. погрешность измерения сопротивления изоляции не определена;

- Для скорости нарастания измерительного напряжения t > 50В/сек. результат измерения сопротивления изоляции не отображается;

- Измерение возможно для ёмкости объекта не более, чем 1 мкФ.

Измерение напряжения пробоя режиме RampTest

| Диапазон | Разрешение | Выбранное UISO | Основная погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| 25,0 В...99,0 В | 0,1В | ≤ 600В | ± 5% и.в. ± 10 е.м.р |
| 100В … 600В | 1В | ≤ 600В | ± 5% и.в. ± 4 е.м.р |
| 25В … 999В | 1В | > 600В | ± 5% и.в. ± 5 е.м.р |
| 1,00кВ … 5,00кВ | 10В | > 600В | ± 5% и.в. ± 4 е.м.р |

- Измерение возможно для ёмкости объекта не более, чем 1мкФ.

| Дополнительные технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Питание измерителя | - Пакет аккумуляторов SONEL NiMH 9.6В 2 Ач - Постоянный ток 11÷14,5В 2,5А |
| Категория безопасности | IV 600 В |
| Изоляция | Двойная согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-2-2013 |
| Степень защиты, согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP65 |
| Диапазон рабочих температур | -20 °C…+50 °C |
| Диапазон температур при хранении | -20 °C…+60 °C |
| Размеры | 200 × 150 × 75 мм |
| Масса | около 1,0 кг |
| Память результатов измерений | 990 ячеек |
| Интерфейс | USB |
| Дисплей | Сегментный ЖКИ |

Гарантия: 36 месяцев

Номер в Госреестре СИ РФ: 71531-18.  Межповерочный интервал 2 года.

Класс защиты: IV 600В (III 1000В)

Температурный диапазон: -20...+50 °C

Габариты ШxВxГ: 200×150×75мм

Масса: около 1,0 кг

Стандартная комплектация

Зажим «Крокодил» изолированный голубой К09 11 кВ	1	             WAKROBU32K09

Зажим «Крокодил» изолированный красный К09 11 кВ	1	            WAKRORE32K09

Зажим «Крокодил» изолированный черный К09 11 кВ	1	            WAKROBL32K09

Зарядное устройство для аккумуляторов Z7, модель SYS1319-3012	1	WAZASZ7

Зонд острый с разъемом «банан» красный 5кВ	1	                          WASONREOGB2

Зонд острый с разъемом «банан» черный 5кВ	1	                         WASONBLOGB2

Кабель последовательного интерфейса USB	1	                                        WAPRZUSB

Кабель сетевой	1	                                                                                    WAPRZLAD230

Провод измерительный 1,8 м с разъемами «банан» 5 кВ голубой	1	WAPRZ1X8BUBB

Провод измерительный 1,8 м с разъемами «банан» 5 кВ красный	1	WAPRZ1X8REBB

Провод измерительный 1,8 м экранированный с разъемами «банан» 5 кВ черный	1	                                                                                                                                                                                                       артикул                                                                                                                              WAPRZ1X8BLBB

Футляр M8	1	                                                                                                    WAFUTM8      Дополнительная комплектация                                                                                                                   Адаптер автомобильный (12В)	                                                        WAPRZLAD12SAM