Мультиметр АКТАКОМ АММ-1012.Технические характеристики

Напряжение    постоянного тока.

| Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 мВ | 0,01 мВ | ±(0,05%Uизм + 5 е.м.р.) | Входной импеданс: 2 МОм Защита: 250 Впик пост. или перем. тока |
| 2 В | 0,1 мВ |  | Входной импеданс: 10 МОм Защита: 1000 Впик пост. или перем. тока |
| 20 В | 1 мВ |  |  |
| 200 В | 10 мВ |  |  |
| 1000 В | 0,1 В | ±(0,1%Uизм + 3 е.м.р.) |  |

Измерение силы постоянного тока

| Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 мкА | 0,01 мкА | ±(0,5%Iизм + 4 е.м.р.) | Макс. падение напряжения 200 мВ |
| 2000 мкА | 0,1 мкА |  |  |
| 20 мА | 1 мкА |  |  |
| 200 мА | 10 мкА | ±(0,8%Iизм + 6 е.м.р.) |  |
| 20 А (не более 10 с) 5 А (непрерывно) | 1 мА | ±(2,0%Iизм + 15 е.м.р.) |  |

Измерение напряжения переменного тока, TrueRMS (синусоидальный сигнал)

| Диапазон измерений | Диапазон частот | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 мВ | 40-1000 Гц | 0,01 мВ | ±(1%Uизм + 25 е.м.р.) | Входной импеданс: 2 МОм Защита: 250 Впик |
| 2 В |  | 0,1 мВ | ±(0,8%Uизм + 25 е.м.р.) | Входной импеданс: 10 МОм Защита: 1000 Впик |
| 20 В |  | 1 мВ |  |  |
| 200 В |  | 10 мВ |  |  |
| 750 В |  | 0,1 В | ±(1,2%Uизм + 25 е.м.р.) |  |

Измерение силы переменного тока, TrueRMS (синусоидальный сигнал)

| Диапазон измерений, мА | Диапазон частот | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 мА | 40-1000 Гц | 1 мкА | ±(1,5%Iизм + 15 е.м.р.) | Макс. падение напряжения 200 мВ |
| 200 мА |  | 10 мкА |  |  |
| 20 А |  | 1 мА | ±(2,5%Iизм + 35 е.м.р.) |  |

Измерение электрического сопротивления постоянному току

| Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 Ом | 0,01 Ом | ±(0,4%Rизм + 10 е.м.р.) | Напряжение открытого контура <1,5 В Защита: 250 Впик пост. или перем. тока |
| 2 кОм | 0,1 Ом | ±(0,4%Rизм + 5 е.м.р.) |  |
| 20 кОм | 1 Ом |  |  |
| 200 кОм | 10 Ом |  |  |
| 2 МОм | 100 Ом |  |  |
| 20 МОм | 1 кОм | ±(1,2%Rизм + 25 е.м.р.) |  |
| 200 МОм | 10 кОм | ±(5,0%Rизм +45 е.м.р.) |  |

Измерение электрической емкости

| Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 нФ | 1 пФ | ±(4,0%Сизм + 50 е.м.р.) | Защита: 250 Впик пост. или перем. тока |
| 200 нФ | 10 пФ |  |  |
| 2 мкФ | 100 пФ |  |  |
| 20 мкФ | 1 нФ |  |  |
| 200 мкФ | 10 нФ |  |  |
| 2 мФ | 100 нФ |  |  |

Измерение частоты

| Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности | Входная чувствительность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 Гц | 0,001 Гц | ±(0,1%Fизм + 3 е.м.р.) | 1,5…10 Вскз | Защита: 250 Впик пост. или перем. тока |
| 200 Гц | 0,01 Гц |  |  |  |
| 2 кГц | 0,1 Гц |  |  |  |
| 20 кГц | 1 Гц |  |  |  |
| 200 кГц | 10 Гц |  |  |  |
| 2 МГц | 100 Гц |  |  |  |

Измерение проводимости

| Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности |
| --- | --- | --- |
| (0,1…100) нСм | 0,1 нСм | ±(1%Jизм + 30 е.м.р.) |

Измерение коэффициента усиления транзисторов

| Диапазон измерений | Примечание |
| --- | --- |
| 0…1000 | Тестовый ток 10 мкА, напряжение коллектор-эмиттер 1,5 В |

Тест диодов и проверка неразрывности цепи

| Режим | Параметры | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Тест диодов | Тестовый ток около 1 мА, напряжение около 3 В | Защита: 250 Впик пост. или перем. тока |
| Проверка неразрывности цепи | Звуковой сигнал при сопротивлении 50±20 Ом, напряжение около 3 В |  |