Характеристики зондов для прибора Кимо (Kimo) HQ 210

| Типы зондов | Единцы измерения | Диапазоны измерения | Точность измерения | Разрешение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гигрометрические зонды SHR 110 и SHR 300 | относительная влажность: % отн. влажн. | от 3 до 98% | Точность (повторяемость, линейность, гистерезис): ±1,5% отн. влажн. (от 15 °C до 25 °C) Неточность заводской калибровки: ±0,88% отн. влажности Температурная зависимость: ±0,04 x (T-20)% отн. влажности (если T<15°C или T>25°C) | 0,1% отн. влажн. |
|  | абсолютная влажность: г/м3 | от 0 до 600 г/м3 | - | 0,1 г/м3 |
|  | точка росы: °Ctd, °Ftd | от -50 до + 100 °Ctd | ±(0,6 % от изм. значения +0,5 °Ctd) | 0,1 °Ctd |
|  | температура влажного термометра: °Ctw, °Ftw | от -50 °C до +100 °Ctw | ±(0,6 % от изм. значения + 0,5 °Ctd) | 0,1 °Ctw |
|  | теплосодержание: кДж/кг | от 0 до 10 000 кДж/кг | - | 0,1 кДж/кг |
|  | температура: °C, °F | от -20 °C до +80 °C (SHR110) от -40 °C до +180 °C (SHR 300) | ±(0,3 % от изм. значения + 0,25 °C) | 0,1 °C |
|  | концентрация: г/кг | от 0 до 10 000 г/кг | - | 0,1 г/кг |
| Всенаправленный зонд измерения скорости движения воздуха SOM 900 | скорость воздуха: м/с, фут/мин, км/час | от 0,00 до 5,00 м/с | ±(3 % от изм. значения +0,05 м/с) | 0,01 м/с |
|  | относительная влажность, % | от 5 до 95% | Точность (повторяемость, линейность, гистерезис): ±1,8 % (при температуре от 15 °C до 25 °C) Неточность заводской калибровки: ±0,88% Температурная зависимость: ±0,04 x (T-20)% отн. влажности (если T<15 °C или T>25 °C) | 0,1% отн. влажн. |
|  | температура: °C, °F | от -20°C до +80°C | ±(0,3 % от изм. значения +0,25 °C) | 0,1 °C |
| Зонд измерения влажности / температуры / концентрации CO2 SCOH 112 | температура: °C, °F | от -20 °C до +80 °C | ±(0,3 % от изм. значения +0,25 °C) | 0,1 °C |
|  | CO2: 10-6 | от 0 до 5000 х 10-6 | ±(3 % от изм. значения +50 мг/м3) Точность* (повторяемость, линейность, гистерезис): ±1,8 % (при температуре от 15 °C до 25 °C) | 1 х 10-6 |
|  | влажность: % | от 5 до 95% | Неточность заводской калибровки: ±0,88% отн. влажности Температурная зависимость: ±0,04 x (T-20)% отн. влажности (если T<15 °C или T>25 °C) | 0,1% отн. влажн. |

Прибора Кимо HQ 210 имеют следующие функции для измерения температуры, влажности и качества воздуха:

зонды измерения параметров воздуха (содержание СО/температуры, содержание СО2/температуры/влажности): звуковая сигнализация (2 установки), выбор размерности, функция удержания, минимальное и максимальное значения

модуль термопары: Δ t°C, сигнал тревоги (установка верхнего и нижнего пределов), выбор размерности, функция удержания, минимальное и максимальное значения.

Технические характеристики прибора KIMO  HQ 210

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Подключения | 2 разъема mini-DIN для подключения зондов SMART-2014 и 1 разъем микро-USB для зарядки и подключения к ПК |
| Питание прибора | литий-ионный аккумуляторные батареи |
| Автономность работы | 57 ч с гигрометрическим зондом |
| Емкость памяти | до 1000 наборов данных из 20000 точек измерения |
| Степень пылевлагозащиты Kimo HQ 210 | IP54 |
| Индикация прибора | цифровая, звуковая |
| Диапазон рабочих температур | от 0 до +50°C |
| Температура хранения | от -20 до +80°C |
| Автоматическое отключение | регулируется от 15 до 120 мин. или выключено |
| Рабочая среда | нейтральный газ |
| Масса Кимо HQ 210, кг | 0,485 |
| Габаритные размеры, мм | 204х104х63 |
| Языки | Французский, русский, английский, голландский, немецкий, итальянский, португальский, шведский, норвежский, финский, датский, китайский, японский |