| Функции | Диапазон | Разрешение | Погрешность | BT510 | BT520 | BT521 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление батареи1 | 3 мОм | 0,001 мОм | 1% + 8 | ● | ● | ● |
|  | 30 мОм | 0,01 мОм | 0,8% + 6 | ● | ● | ● |
|  | 300 мОм | 0,1 мОм | 0,8% + 6 | ● | ● | ● |
|  | 3000 мОм | 1 мОм | 0,8% + 6 | ● | ● | ● |
| В пост. тока | 6 В | 0,001 В | 0,09% + 5 | ● | ● | ● |
|  | 60 B | 0,01 В | 0,09% + 5 | ● | ● | ● |
|  | 600 В | 0,1 В | 0,09% + 5 | ● | ● | ● |
|  | 1000 В | 1 В | 0,09% + 5 |  |  | ● |
| В пер. тока (от 45 Гц до 500 Гц с фильтром 800 Гц) | 600 В | 0,1 В | 2% + 10 | ● | ● | ● |
| Частота (отображается с В и А пер. тока)2 | 500 Гц | 0,1 Гц | 0,5% + 8 | ● | ● | ● |
| Пульсация напряжения пер. тока (макс. 20 кГц) | 600 мВ | 0,1 мВ | 3% + 20 | ● | ● | ● |
|  | 6000 мВ | 1 мВ | 3% + 10 | ● | ● | ● |
| А пост. тока / А пер. тока (с аксессуаром Fluke i410) | 400 А | 1:00 AM | 3,5% + 2 |  |  | ● |
| Температура | от 0°C до 60°C | 1°C | 2°C (4 °F) |  |  | ● |
| Режим измерения | 999 записей для каждой позиции измерения с меткой времени |
| Циклический режим | До 100 профилей и 100 шаблонов профилей (в каждом профиле хранится до 450 батарей) с меткой времени |
| 1 Измерение основано на методе введения пер. тока. Вводится исходный сигнал < 100 мА, 1 кГц. 2 Уровень переключения В пер. тока: 10 мА, А пер. тока: 10 А |

| Режимы измерения | BT510 | BT520 | BT521 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление (мОм) | ● | ● | ● |
| Напряжение батареи | ● | ● | ● |
| Постоянное напряжение | ● | ● | ● |
| Переменное напряжение и частота (Гц) | ● | ● | ● |
| Напряжение пульсаций | ● | ● | ● |
| Температура отрицательного полюса батареи |  |  | ● |
| Постоянный и переменный ток (и частота) |  |  | ● |
| Режим мультиметра | ● | ● | ● |
| Циклический режим | ● | ● | ● |
| Режим измерения расхода | ● | ● | ● |
| Автоматическое сохранение измерений | ● | ● | ● |
| Беспроводная связь |  |  | ● |
| Просмотр памяти | ● | ● | ● |

| Общие характеристики для всех моделей |
| --- |
| Размеры (В х Ш х Г) | 22 см x 10,3 см x 5,8 см (9 д. x 4 д. x 2 д.) |  |  |  |  |  |  |
| Масса | 850 г / 1,9 фунта |  |  |  |  |  |  |
| Размер экрана | 7,7 см x 5,6 см (3 д. x 2,2 д.) |  |  |  |  |  |  |
| Интерфейс | мини-USB |  |  |  |  |  |  |
| Гарантия | 3 года |  |  |  |  |  |  |

| Характеристики среды |
| --- |
| Рабочая температура | от 0°C до 40°C |  |  |  |  |  |  |
| Температура хранения | От –20 до 50°C |  |  |  |  |  |  |
| Температура зарядки литий-ионной батареи | от 0°C до 40°C |  |  |  |  |  |  |
| Допустимая влажность при работе | Без конденсации (10°C) |  |  |  |  |  |  |
|  | <= 80% отн. вл. (от 10°C до 30°C) |  |  |  |  |  |  |
|  | <= 75% отн. вл. (от 30°C до 40°C) |  |  |  |  |  |  |
| Высота над уровнем моря при эксплуатации | до 2000 м над уровнем моря |  |  |  |  |  |  |
| Высота над уровнем моря при хранении | до 12 000 м над уровнем моря |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты | IP40 |  |  |  |  |  |  |
| Радио | FCC класс A |  |  |  |  |  |  |
| Требования по вибрации | MIL-PRF-28800F: Класс 2 |  |  |  |  |  |  |
| Ударопрочность | 1 м |  |  |  |  |  |  |
| Температурные коэффициенты | Добавьте 0,1 x нормированная погрешность для каждого градуса C выше 28°C или ниже 18°C |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие стандартам безопасности | 600 В (категория III) |  |  |  |  |  |  |
| Электромагнитная совместимость | IEC 61326 |  |  |  |  |  |  |
| Правила ROHS | Китай, Европа |  |  |  |  |  |  |
| Класс защиты 2 | Степень загрязнения II |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие батареи | UN38.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | UL2054 |  |  |  |  |  |  |
|  | IEC62133 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2G согласно IEC68-2-26, 25G и 29 |  |  |  |  |  |  |