| Точность измерений |
| --- |
| Постоянное напряжение | 1 год 2 года 100,000 мВ 0,02% + 0,005 мВ 0,03% + 0,005 мВ 3,00000 В 0,02% + 0,00005 В 0,03% + 0,00005 В 300000 В 0,02% + +0,0005 В 0,03% + 0,0005 В 300,00 В 0,05% + +0,05 В 0,07% + 0,05 В |
| Переменное напряжение | Диапазон 40 - 500 Гц Разрешение 1 год 2 года 3,000 В 0,001 В 0,5% + 0,002 В 1,0% + 0,004 В 30,00 В 0,01 В 0,5% + 0,02 В 1,0 % + 0,04 В 300,0 В 0,1 Гц 0,5% + 0,2 В 1,0% + 0,2 В |
| Постоянный ток | 1 год 2 года 30,000 мА 0,01% + 5 мкА 0,015% + 7 мкА 110,00 мА 0,01% + 20 мкА 0,015% + 30 мкА |
| Сопротивление | 1 год 2 года 10,000 Ом 0,05% + 50 мОм 0,07% + 70 мОм 100,00 Ом 0,05% + 50 мОм 0,07% + 70 мОм 1,0000 кОм 0,05% + 500 мОм 0,07% + 0,5 Ом 10,000 кОм 0,1% + 10 Ом 0,15% + +15 Ом |
| Частота | Разрешение Точность (2 года) от 1,00 Гц до 110,00 Гц 0,01 В 0,05 Гц от 110,1 Гц до 1100,0 Гц 0,1 Гц 0,5 Гц от 1,101 до 11,000 кГц 0,001 В 0,005 кГц от 11,01 до 50,00 кГц 0,01 В 0,05 Гц |

| Точность возбуждения |
| --- |
| Постоянное напряжение | 1 год 2 года 100,000 мВ 0,01% + 0,005 мВ 0,015% + 0,005 мВ 1,00000 В 0,01% + 0,00005 В 0,015% + +0,0005 В 15,0000 В 0,01% + +0,0005 В 0,015% + +0,0005 В |
| Постоянный ток | 1 год 2 года 22,000 мА (Возбуждение) 0,01% + 0,003 мА 0,02% + 0,003 мА Нагрузка по току (симуляция) 0,02% + 0,007 мА 0,04% + 0,007 мА |
| Сопротивление | 1 год 2 года 10,000 Ом 0,01% + 10 мОм 0,015% + 15 мОм 100,00 Ом 0,01% + 20 мОм 0,015% + 30 мОм 1,0000 кОм 0,02% + 0,2 Ом 0,03% + 0,3 Ом 10,000 кОм 0,02% + 3 Ом 0,03% + 5 Ом |
| Частота | 2 года от 0,1 Гц до 10,99 Гц 0,01 В от 0,01 Гц до 10,99 Гц 0,01 В 11,00 до 109,99 Гц 0,1 Гц 110,0 до 1099,9 Гц 0,1 Гц от 1,100 до 21,999 кГц 0,002 кГц 22,000 - 50,000 кГц 0,005 кГц |

| Технические данные |
| --- |
| Функции записи и выдачи данных | Функции измерения: Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура, давление Скорость считывания: 1, 2, 5, 10, 20, 30, или 60 считываний/минуту Максимальная длина записи: 8000 считываний (7980 для 30 или 60 считываний/минуту) |
| Линейно-нарастающие функции | Функции возбуждения: Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура Скорость: 4 шага/секунду Определение маршрута: Целостность цепи и напряжение (определение целостности цепи невозможно при возбуждении тока) |
| Функция питания контура | Напряжение: Возможность выбора, 26 В Точность: 10%, 18 В минимум на 22 мА Максимальный ток: 25 мА, защита от короткого замыкания Максимальное напряжение на входе: 50 В постоянного тока |
| Функции задания шага | Функции возбуждения Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура Шаги, выполняемые вручную Избираемые шаги, меняются с помощью кнопок со стрелками Функция "Autostep" (автоматическое задание шага ) Полностью программируемые функции, задержка запуска, значение шага, время шага, повтор |

| Характеристики условий эксплуатации |
| --- |
| Рабочая температура | от -10 °C до +50 °C |
| Температура хранения | от -20 °C до +60 °C |
| Устойчивость к пыли/воде | Соответствует IP52, IEC 529 |
| Рабочая высота над уровнем моря | 3000 м (9842 футов) над уровнем моря |

| Спецификации безопасности |
| --- |
| Ведомственные сертификаты | CAN/CSA C22.2 No 1010.1-92, ASNI/ISA S82.01-1994, UL3111 и EN610-1:1993 |

| Механические и общие характеристики |
| --- |
| Габариты | 136 x 245 x 63 мм (5,4 x 9,6 x 2,5 дюйма) |
| Вес | 1,2 кг (2,7 фунт) |
| Батареи | Встроенная литий-ионная аккумуляторная батарея: 7,2 В, 4400 мА*ч, 30 В*ч |
| Время работы батареи | обычно >8 часов |
| Замена аккумуляторных батарей | Замените, не открывая калибратор; инструменты не требуются. |
| Подсоединения к боковому порту | Разъем модуля давления USB-разъем для подключения к вашему компьютеру Разъем для цифрового инструмента (HART) Соединение для опционального зарядного устройства/выпрямителя |
| Объем памяти для хранения данных | 1 неделя результатов процедур калибровки |
| Спецификации на 90 дней | Стандартный интервал спецификации для аппарата 750 серии составляет 1 и 2 года. Типичные, в течение 90 дней, измерения и точность возбуждения могут быть оценены если разделить данные "% считывания" или "%выходного сигнала", полученные в течение одного года на 2. Минимальные данные, отображенные как "% от полного значения" или "отсчеты" или "Омы" остаются неизменными. |

| Температура, датчики температурного сопротивления |
| --- |
| Градусы или % показаний |
| Тип (α) | Интервал °C | Измерение °C | Ток источника | Источник °C | Допустимый ток |
|  | 1 год | 2 года |  | 1 год | 2 года |  |
| 100 Ом Pt (385): | от -200 до 100 от 100 до 800 | 0,07 °C 0,02% + 0,05 °C | 0,14 °C 0,04 % + 0,10 °C | 1 мА | 0,05 °C 0,0125 % + 0,04 °C | 0,10 °C 0,025 % + 0,08 °C | от 0,1 мА до 10 мA |
| 200 Ом Pt (385): | от -200 до 100 от 100 до 630 | 0,07 °C 0,02% + 0,05 °C | 0,14 °C 0,04 % + 0,10 °C | 500 мкА | 0,06 °C 0,017 % + 0,05 °C | 0,12 °C 0,034 % + 0,10 °C | от 0,1 мА до 1 мA |
| 500 Ом Pt (385): | от -200 до 100 от 100 до 630 | 0,07 °C 0,02% + 0,05 °C | 0,14 °C 0,04 % + 0,10 °C | 250 мкА | 0,06 °C 0,017% + 0,05 °C | 0,12 °C 0,034 % + 0,10 °C | от 0,1 мА до 1 мA |
| 1000 Ом Pt (385): | от -200 до 100 от 100 до 630 | 0,07 °C 0,02% + 0,05 °C | 0,14 °C 0,04% + 0,10 °C | 150 мкА | 0,06 C 0,017% + 0,05 °C | 0,12 C 0,034 % + 0,10 °C | от 0,1 мА до 1 мA |
| 100 Ом Pt (3916): | от -200 до 100 от 100 до 630 | 0,07 °C 0,02% + 0,05 °C | 0,14 °C 0,04 % + +0,10 °C | 1 мА | 0,05 °C 0,0125 % + 0,04 °C | 0,10 °C 0,025 % + 0,08 °C | от 0,1 мА до 10 мA |
| 100 Ом Pt (3926): | от -200 до 100 от 100 до 630 | 0,08 °C 0,02% + +0,06 °C | 0,16 °C 0,04 % + +0,12 °C | 1 мА | 0,05 °C 0,0125 % + 0,04 °C | 0,10 °C 0,025 % + 0,08 °C | от 0,1 мА до 10 мA |
| 10 Ом Cu (427): | от -100 до 260 | 0,2 °C | 0,4°C | 3 мA | 0,2 °C | 0,4°C | от 0,1 мА до 10 мA |
| 120 Ом Ni (672): | от -80 до 260 | 0,1 °C | 0,2 °C | 1 мА | 0,04 °C | 0,08 °C | от 0,1 мА до 10 мA |

| Температура, термопары |
| --- |
| Òèï | Источник °C | Измерение °C | Источник °C |
|  |  | 1 год | 2 года | 1 год | 2 года |
| E | от -250 до -200 | 1.3 | 2 | 0.6 | 0.9 |
|  | от -200 до -100 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |
|  | от -100 до 600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
|  | от 600 до 1000 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 |
| N | от -200 до -100 | 1 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
|  | от -100 до 900 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 |
|  | от 900 до 1300 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| J | от -210 до -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
|  | от -100 до 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
|  | от 800 до 1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
| K | от -200 до -100 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.6 |
|  | от -100 до 400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
|  | от 400 до 1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |
|  | от 1200 до 1372 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.4 |
| T | от -250 до -200 | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
|  | от -200 до 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
|  | от 0 до 400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| B | от 600 до 800 | 1.3 | 2 | 1 | 1.5 |
|  | от 800 до 1000 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.2 |
|  | от 1000 до 1820 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 |
| R | от -20 до 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
|  | от 0 до 100 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 |
|  | от 100 до 1767 | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 |
| S | от -20 до 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
|  | от 0 до 200 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 |
|  | от 200 до 1400 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 |
|  | от 1400 до 1767 | 1.1 | 1.7 | 1 | 1.5 |
| C | от 0 до 800 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
|  | от 800 до 1200 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1 |
|  | от 1200 до 1800 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 |
|  | от 1800 до 2316 | 2 | 3 | 1.3 | 2 |
| L | от -200 до -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
|  | от -100 до 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
|  | от 800 до 900 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 |
| U | от -200 до 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
|  | от 0 до 600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| BP | от 0 до 1000 | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
|  | от 1000 до 2000 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 |
|  | от 2000 до 2500 | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 |
| XK | от -200 до 300 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
|  | от 300 до 800 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |