| Характеристики |
| --- |
| Температурный диапазон при 23 °C | от –95 °C до 140 °C |
| Точность показаний | ± 0,2 °C во всем диапазоне |
| Точность с внешним эталонным источником [3] | ± 0,05 °C во всем диапазоне |
| Стабильность | ± 0,015 °C во всем диапазоне |
| Осевая равномерность на 40 мм | ± 0,05 °C во всем диапазоне |
| Радиальный градиент | ± 0,01 °C на всем диапазоне |
| Влияние нагрузки | (с эталонным зондом 6,35 мм и тремя зондами 6,35 мм) |
|  | ± 0,006 °C во всем диапазоне |
|  | (относительно показания с одним зондом 6,35 мм) |
|  | ± 0,25 °C при –95 °C |
|  | ± 0,10 °C при 140 °C |
| Условия эксплуатации | От 0 °C до 35 °C, от 0 % до 90 % |
|  | ОВ (без конденсата), на высоте < 2000 м |
| Условия окружающей среды для всех характеристик за исключением температурного диапазона | от 13 до 33 °C |
| Глубина погружения | 160 мм |
| Диаметр скважины | 30 мм |
| Время нагревания [1] | От –95 °C до 140 °C: 40 мин |
| Время охлаждения [1] | От 23 °C до –90 °C: 80 мин |
|  | От 23 °C до –95 °C: 90 мин |
|  | От 140 °C до 23 °C: 60 мин |
| Время стабилизации [2] | 15 минут |
| Разрешение | 0,01° |
| Дисплей | ЖКД, °C или °F по выбору |
| Размер (В x Ш x Г) | 480 мм x 205 мм x 380 мм |
| Масса | 16 кг |
| Требования к электропитанию | От 100 В до 115 В (± 10 %) 50/60 Гц, 575 Вт |
|  | От 200 В до 230 В (± 10 %) 50/60 Гц, 575 Вт |
| Номиналы предохранителей системы | 115 В: 6,3 A T 250 В |
|  | 230 В: 3,15 A T 250 В |
| Предохранитель 4–20 мА (только модель «-P») | 50 мА F 250 В |
| Компьютерный интерфейс | Последовательное соединение RS-232, USB и программное обеспечение для калибровки температуры 9930 interface-it в комплекте |
| Класс безопасности | IEC 61010-1, категория установки, степень загрязнения 2 |
| Электромагнитная обстановка | IEC 61326-1: базовая |
| Хладагенты | R32 (дифторметан) |
|  | < 20 г, ASHRAE Safety Group A2L |
|  | R704 (гелий) |
|  | < 20 г, ASHRAE Safety Group A1 |

Примечания.
[1]   При температуре окружающей среды 23 °C.
[2]   Время от момента достижения УСТАВКИ до перехода устройства в стабильное состояние.
[3]   Температурный диапазон может быть ограничен эталонным зондом, подключенным к измерителю. 
Точность встроенного эталонного термометра не включает точность зонда. Она не включает погрешность зонда или ошибки характеристик зонда.