| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Полоса пропускания | 300 MГц |
| Количество каналов | 2 + внешний запуск |
| Регистрация | Режим | Обычный Пиковый детектор (500 пс - один канал, 1 нс - два канала) Усреднение (2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192 выборок) |
|  | Макс. дискретизация (реальное время) | 2 Гвыб/сек (1 Гвыб/сек - 2 канала) |  |
|  | Режим высокого разрешения | 12 бит при ≥5 мкс/дел @ 1 Гвыб/сек или ≥10 мкс/дел @ 500 Мвыб/сек |  |
| Вход | Связь по входу | открытый, закрытый, земля |  |
|  | Входной импеданс | 1 MΩ±2% ¦¦ 16 пФ ±3 пФ или 50 Ω±1,5% |  |
|  | Учет ослабления пробников | 0,01х-1000х с шагом 1-2-5 |  |
|  | Максимальное входное напряжение | 300 Вскз CAT I, 100 Вскз CAT II |  |
|  | Ограничение полосы пропускания | 20 МГц/100 МГц, полный диапазон |  |
| Параметры горизонтальной системы | Скорость захвата осциллограмм | 50000 осц./сек |  |
|  | Интерполяция | (sin x)/x |  |
|  | Глубина записи | 14 М точек (выбор 1,4 М; 140 К; 14 К) на канал, опция - 56 М точек 7 М точек (выбор 0,7 М; 70 К; 7 К) два канала, опция - 28 М точек |  |
|  | Коэффициент развертки | 1 нс/дел ~ 1000 с/дел, с шагом 1~2~5 |  |
|  | Погрешность временной базы | ±25 ppm |  |
|  | Максимальная задержка | Пред-запуск: ≥ 1 ширины экрана Пост-запуск: 1 с....100000 с |  |
|  | Режимы | Y-T, X-Y, самописец, задержка |  |
| Параметры вертикальной системы | Вертикальное разрешение | 8 бит |  |
|  | Вертикальное отклонение | 500 мкВ/дел ~ 10 В/дел (1 MΩ) 500 мкВ/дел ~ 10 В/дел (50 Ω) |  |
|  | Диапазон смещения | ±2 В (500 мкВ ~ 50 мВ), ±10 В (51 мВ ~ 200 мВ), ±50 В (205 мВ ~ 2 В ) ±100 В (2,05 В ~ 10 В ) |  |
|  | Полоса пропускания для аналогового периодического сигнала | 300 МГц |  |
|  | Полоса пропускания для однократного сигнала | Полный диапазон |  |
|  | Низкочастотный предел | ≤5 Гц ( на входе BNC) |  |
|  | Время нарастания | ≤1,2 нс (типичное) |  |
|  | Погрешность коэф.усиления | ±2% |  |
|  | Погрешность смещения | ±0,1 дел ±2 мВ ±1%смещения |  |
|  | Изоляция между каналами | ≥40 дБ |  |
| Измерения | Курсорные | ручные (ΔV, ΔT, 1/ΔT), слежение, авто |  |
|  | Автоматические | Peak Value, Top Value, Bottom Value, Amplitude, Average, Mean Square Root, Overshoot, Preshoot, Area, Period Area, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Pulse Width, Negative Pulse Width, Positive Duty Cycle, Negative Duty Cycle, Delay A→B↑ , Delay A→B↓ , Phase A→B↑ , Phase A→B↓ |  |
|  | Отображение | 5 измерений одновременно |  |
|  | Статистика | Среднее, максимальное, минимальное, девиация, количество измерений |  |
|  | Частотомер | встроенный, 6 разрядов |  |
|  | Математические операции | A+B, A-B, A*B, A/ B, FFT, редактир. расширенные функции, логические операции |  |
|  | FFT окна | прямоугольник, Hanning, Blackman, Hamming |  |
|  | Логические операции | AND, OR, NOT, XOR |  |
|  | Математические функции | Intg, Diff, Log, Exp, Sqrt, Sine, Cosine, Tangent |  |
|  | Декодирование | Parallel (стандартно), RS232/UART (опция), I2C (опция), SPI (опция) |  |

Система запуска

| Характеристики | Значене |
| --- | --- |
| Диапазон уровня запуска | Внутренний | ±5 делений от центра экрана |
|  | EXT | ±4 В |
| Режим запуска | Авто, обычный, одиночный |
| Фильтрация | Срез ФВЧ (75 кГц), ФНЧ (75 кГц) |
| Блокировка уровня запуска | 100 нс ~ 10 с |
| Чувствительность триггера | 1 дел (< 10 мВ); 0,3 дел (>10 мВ) |
| Запуск по фронту | нарастающий, спадающий, нарастающий&спадающий |
| Запуск по длительности импульса | условие запуска | положительная полярность импульса: >, <, = отрицательная полярность импульса: >, <, = |
|  | диапазон установок | 2 нс ~ 4 с |
| Запуск по ранту | условие запуска | положительная или отрицательная полярность: >, <, внутри диапазона <> |
|  | диапазон установок | 2 нс ~ 4 с |
| Запуск по окну (опция AT-DS2000A) | Фронт | нарастающий, спадающий, нарастающий&спадающий |
|  | Позиция запуска | Вход, выход, время |
|  | Ширина окна (время) | 16 нс ~ 4 с |
| Запуск по N фронту (опция AT-DS2000A) | Тип фронта | нарастающий, спадающий |
|  | Время | 16 нс ~ 10 с |
|  | Номер фронта | 1 ~ 65535 |
| Запуск по видеосигналу | Cистема | NTSC, PAL и SECAM |
|  | Cтандарт | 480P, 576P, 720P, 1080P; 1080i HDTV (опция AT-DS2000A) |
| Запуск по шаблону | Установка шаблона | H, L, X, нарастающий фронт, спадающий фронт |
| Запуск по задержке (опция AT-DS2000A) | Фронт | нарастающий, спадающий |
|  | Условие задержки | >, <, внутри интервала<>, вне интервала >< |
|  | Длительность задержки | 2 нс ~ 10 с |
| Запуск по истечении времени (TimeOut) (опция AT-DS2000A) | Фронт | нарастающий, спадающий, нарастающий&спадающий |
|  | Установка времени | 16 нс ~ 4 с |
| Запуск по длительности события (опция AT-DS2000A) | Установка | H, L, X |
|  | Условие запуска | >, <, внутри интервала<> |
|  | Длительность | 2 нс ~ 10 с |
| Запуск Установка/Удержание (Setup/Hold) | Фронт | нарастающий, спадающий |
|  | Установка | H, L |
|  | Время установки | 2 нс ~ 1 с |
|  | Время удержания | 2 нс ~ 1 с |
| RS232/UART запуск | Полярность | положительная, отрицательная |
|  | Условие запуска | Start, Error, Check Error, Data |
|  | Скорость | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps, 115200bps, User |
|  | Разрядность | 5 bit, 6 bit, 7 bit, 8 bit |
| I2C запуск | Условие запуска | Start, Restart, Stop, Missing Ack, Address, Data, A&D |
|  | Разрядность адреса | 7 бит, 10 бит |
|  | Диапазон | 0 ~ 127, 0 ~ 1023 |
|  | Длина | 1 ~ 5 байт |
| SPI запуск | Условие | TimeOut |
|  | Значение удержания | 100 нс ~ 1 нс |
|  | Разрядность | 4 бит ~ 32 бит |
|  | Установка | H, L, X |
| USB запуск (опция AT-DS2000A2) | Скорость сигнала | низкая, полная |
|  | Условие запуска | SOP, EOP, RC, Suspend, ExitSuspend |
| CAN запуск (опция CAN-DS2000A) | Тип сигнала | Rx, Tx, CAN_H, CAN_L, Differential |
|  | Условие запуска | SOF, EOF, Frame Type, Frame Error |
|  | Скорость | 10 kbps, 20 kbps, 33.3 kbps, 50 kbps, 62.5 kbps, 83.3 kbps, 100 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 800 kbps, 1 Mbps, User |
|  | Точки сэмплирования | 5% ~ 95% |
|  | Тип фрейма | Data, Remote, Error, OverLoad |
|  | Тип ошибки | Bit Fill, Answer Error, Check Error, Format Error, Random Error |

Генератор сигналов

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Количесто каналов | 2 |
| Частота дискретизации | 200 Мвыб/сек |
| Вертикальное разрешение | 14 бит |
| Максимальная частота | 25 МГц |
| Стандартные формы | Синус, меандр, импульсный, треугольный, шумовой, постоянный ток DC |
| Пользовательские формы | Кардиотонический, экспоненциальный нарастающий и спадающий, ЭКГ, функция Гаусса, функция Лоренца, гаверсинус, произвольной формы |
| Синус | Диапазон частот | 0,1 Гц ~ 25 МГц |
|  | Нелинейность АЧХ | 0,5 дБ (относительно 1 кГц) |  |
|  | Гармонические искажения | -40 дБн |  |
|  | Негармонические искажения | -40 дБн |  |
|  | Общие гармонические искажения | 1% |  |
|  | Отношение сигнал/шум | 40 дБ |  |
| Меандр/Импульс | Диапазон частот | 0,1 Гц ~ 15 МГц |  |
|  | Время нарастания/спада | <15 нс |  |
|  | Выброс | <5% |  |
|  | Коэффициент заполнения | 10% ~90% |  |
|  | Разрешение (коэффициент заполнения) | 1% до 10 нс (что больше) |  |
|  | Мин.длительность импульса | 20 нс |  |
|  | Разрешение (длительность импульса) | 10 нс или 5 бит (что больше) |  |
|  | Джиттер | 500 пс |  |
| Треугольный | Диапазон частот | 0,1 Гц ~ 100 кГц |  |
|  | Линейность | 1% |  |
|  | Симметрия | 0% ~100% |  |
| Шумовой | Полоса | 25 МГц |  |
| Пользовательские формы | Диапазон частот | 0,1 Гц ~ 1 МГц |  |
| Произвольная форма | Диапазон частот | 0,1 Гц ~ 10 МГц |  |
|  | Глубина записи | 2 ~ 16 К точек |  |
|  | Ячеек памяти для сохранения | 10 |  |
| Частота | Точность | 100 ppm (<10 кГц); 50 ppm (>10 кГц) |  |
|  | Разрешение | 0,1 Гц или 4 бит (что больше) |  |
| Амплитуда | Диапазон | 20 мВпик-пик ~ 5 Впик-пик (высокий импеданс) 10 мВпик-пик ~ 2,5 Впик-пик (импеданс 50 Ом) |  |
|  | Точность | 2% (1 кГц) |  |
|  | Разрешение | 100 мкВ или 3 бит (что больше) |  |
| Смещение постоянной составляющей | Диапазон | ±2,5 В (высокий импеданс); ±1,25 В (импеданс 50 Ом) |  |
|  | Точность | 2% (1 кГц) |  |
|  | Разрешение | 100 мкВ или 3 бит (что больше) |  |

Основные технические характеристики

Дисплей

| Тип дисплея | диагональ 8” (203 мм) , ЖК, TFT матрица |
| --- | --- |
| Разрешение дисплея | 800 (по горизонтали) × 480 (по вертикали) точек |
| Количество цветов | 160 000 цветов |
| Послесвечение | мин, 50 мс, 100 мс, 200 мс, 500 мс, 1 с, 2 с, 5 с, 10 с, 20 с, бесконечно |

Выход для компенсации пробника

| Выходное напряжение (типичное) | амплитуда 3 Вп-п |
| --- | --- |
| Частота (типичное) | Меандр 1 кГц |

Интерфейс

| Стандартный | USB Host (поддержка USB-GPIB), USB-device, LAN, выход AUX (TrigOut/PassFail) |
| --- | --- |
| Принтер | PictBridge |

Питание

| Напряжение | 100 ~ 240 Вэфф. AC, 50/60 Гц, CAT II |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | <50 Вт |
| предохранитель | 2 A, T тип, 250 В |

Массо-габаритные параметры

| Габаритные размеры | 361,6 мм × 179,6 мм × 130,8 мм (Ш*В*Г) |
| --- | --- |
| Вес | Около 4 кг (4,5 кг с упаковкой) |