## Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| ЧАСТОТА |
| Частотные характеристики |
| Частота | 9 кГц...6,5 ГГц (IQ: 50 МГц...6,5 ГГц) модель DSG3065B-IQ 9 кГц...13 ГГц (IQ: 50 МГц...13,0 ГГц) модель DSG3136-IQ |
| Разрешение | 0,01 Гц |
| Скорость переключения | <10 мс (типичное) |
| Частотные диапазоны |
| Частотные диапазоны | Значение частоты | N |
| 1 2 3 4 5 6 | f ≤ 227.5 МГц 227.5 МГц < f ≤455 МГц 455 МГц < f ≤ 910 МГц 910 МГц < f ≤ 1820 МГц 1820 МГц< f ≤ 3600 МГц 3600 МГц< f ≤ 6500 МГц | 0,25 0,125 0,25 0,5 1 2 |
| Внутренний источник опорной частоты |
| Частота опорного генератора | 10 МГц |
| Погрешность после калибровки | <0,1 ppm <10 ppb (с опцией OCXO-B08) |
| Температурная стабильность (0°С...50°С) | <1,0 ppm <5 ppb (с опцией OCXO-B08) |
| Старение | <1 ppm / год <30 ppb / год (с опцией OCXO-B08) |
| Выход внутреннего опорного генератора | Частота | 10 МГц |
|  | Уровень | +5 дБ...10 дБ (типичное) |
|  | Выходной импеданс | 50 Ом (номинальное) |
|  | Вход для внешнего опорного генератора | Частота | 10 МГц |
| Уровень |  | 0 дБ ...+10 дБ (типичное) |  |
| Входной импеданс |  | 50 Ом (номинальное) |  |
| Максимальная девиация |  | ±5 ppm |  |
| Свипирование по частоте |
| Рабочие режимы | пошаговое, по списку |
| Режим | одиночное, непрерывное |
| Диапазон | полный |
| Форма | треугольник, пила |
| Шаг изменения | линейный, логарифмический |
| Количество точек | пошаговое: 2...65535 по списку: 1...6001 |
| Временной диапазон | 20 мс...100 с |
| Запуск | Авто, ручной, внешний, по шине (USB, LAN) |
| Спектральный состав |
| Гармонические искажения (CW режим, 1 МГц < f ≤ 6 ГГц, уровень ≤+13 дБм) | 2 МГц < f ≤ 6,5 ГГц, уровень ≤ +13 дБм | < -30 дБн |
| Субгармонические искажения (CW режим) | 3,6 ГГц < f ≤ 6,5 ГГц | < -60 дБн; < -70 дБн (типичное) |
| Негармонические искажения (CW режим, уровень >-10дБм, отстройка >10 кГц) | 100 кГц< f ≤ 1,5 ГГц | < -60 дБн; < -70 дБн (типичное) |
|  | 1,5 ГГц < f ≤ 3,6 ГГц | < -54 дБн; < -64 дБн (типичное) |
|  | 3,6 ГГц < f ≤ 6,5 ГГц | < -48 дБн; < -58 дБн (типичное) |
| Собственный фазовый шум (CW режим, измер.диапазон 1 Гц, отстройка 20 кГц) | f = 1 ГГц | < -110 дБн/Гц; < -116 дБн/Гц (типичное) |
|  | f = 6,5 ГГц | < -98 дБн/Гц; < -102 дБн/Гц (типичное) |
| Общие искажения (CW режим, RMS f= 1 ГГц) | 0,3 кГц...3 кГц | < 10 Гц скз, <5 Гц скз (типичное) |
|  | 0,03 кГц...20 кГц | < 50 Гц скз, <10 Гц скз (типичное) |
| УРОВЕНЬ |
| Диапазон установки |
|  | Нормированное значение | Устанавливаемое значение |
| Максимальный выходной уровень | 9 кГц ≤ f < 100 кГц |  | +5 дБм |
|  | 100 кГц ≤ f < 1 МГц | +10 дБм | +15 дБм |
|  | 1 МГц ≤ f < 200 МГц | +13 дБм | +20 дБм |
|  | 200 МГц < f ≤ 3,6 ГГц | +13 дБм | +27 дБм |
|  | 3,6 ГГц < f ≤ 6,5 ГГц | +13 дБм | +20 дБм |
| Минимальный выходной уровень | 9 кГц ≤ f < 100 кГц |  | -130 дБм |
|  | 100 кГц < f ≤ 3,6 ГГц | -110 дБм | -130 дБм |
|  | 3,6 ГГц < f ≤ 6,5 ГГц | -110 дБм | -130 дБм |
| Абсолютная неопределенность |  |
|  | -60 дБм ~ макс. спец. уровень | -90 ~ -60 дБм | -110 ~ -90 дБм |
| Погрешность установки уровня | 9 кГц ≤ f < 100 кГц | ≤0,7 дБ (тип.) | ≤0,7 дБ (тип.) | ≤0,7 дБ (тип.) |
|  | 100 кГц < f ≤200 МГц | ≤0,7 дБ ≤0,5 дБ (тип.) | ≤0,9 дБ ≤0,5 дБ (тип.) | ≤1,1 дБ ≤0,5 дБ (тип.) |
|  | 200 МГц < f ≤ 3,6 ГГц | ≤0,7 дБ ≤0,5 дБ (тип.) | ≤0,9 дБ ≤0,5 дБ (тип.) | ≤1,1 дБ ≤0,5 дБ (тип.) |
|  | 3,6 ГГц < f ≤ 6,5 ГГц | ≤0,9 дБ ≤0,5 дБ (тип.) | ≤1,1 дБ ≤0,5 дБ (тип.) | ≤1,3 дБ ≤0,5 дБ (тип.) |
| КСВН (1 МГц ≤ f ≤ 6,5 ГГц ) | ≤1,8 (типичное) |
| Установка уровня |  |
| Время установки (20°С ~ 30°С) | ≤5 мс (типичное) |
| Обратная мощность |
| Макс. обратная мощность | Макс. напряжение постоянного тока | 50 В DC |
|  | 1 МГц < f ≤ 6,5 ГГц | 1 Вт |
| Свипирование по апмлитуде |
| Рабочие режимы | пошаговое, по списку |
| Режим | одиночное, непрерывное |
| Диапазон | полный уровень |
| Форма | треугольник, пила |
| Шаг изменения | линейный, логарифмический |
| Количество точек | пошаговое: 2...65535 по списку: 1...6001 |
| Временной диапазон | 20 мс...100 с |
| Запуск | Авто, ручной, внешний, по шине (USB, LAN) |
| ВНУТРЕННИЙ МОДУЛЯЦИОННЫЙ ГЕНЕРАТОР (LF) |
| Формы сигнала | синус, меандр |
| Частотный диапазон | синус | DC ~ 200 кГц |
|  | меандр | DC ~ 20 кГц |
| Разрешение | 0,01 Гц |
| Выходное напряжение | DC | -3 В ~ 3 В |
|  | AC | 0 В ~ 3 Впик |
| Разрешение | 2 мВ |
| МОДУЛЯЦИЯ |
| Амплитудная модуляция (АМ) |
| Диапазон несущей | ≤ 3,6 ГГц |
| Источник | внутренний, внешний |
| Глубина | 0 %...100 % |
| Разрешение | 0,1 % |
| Погрешность установки глубины АМ (fмод = 1 кГц) | <4 % уст. значения + 1 % |
| Искажения АМ (fмод = 1 кГц, глубина<30%, уровень=0дБм) | <3 % (типичное) |
| Неравномерность АЧХ | < 3 дБ (номинал.) |
| Частотная модуляция (ЧМ) |
| Диапазон несущей | ≤ 3,6 ГГц |
| Источник | внутренний, внешний |
| Девиация | N x 1 МГц (номинал.) |
| Разрешение | <0,1 % девиации или 1 Гц, что больше |
| Погрешность установки (fмод = 1 кГц, внутренний режим) | <2 % уст. значения + 20 Гц |
| Искажения ЧМ (fмод = 1 кГц, девиация = Nx50 кГц) | <2 % (типичное) |
| Неравномерность АЧХ (10 Гц ~ 100 кГц) | < 3 дБ (номинал.) |
| Фазовая модуляция (ФМ) |
| Диапазон несущей | ≤ 3,6 ГГц |
| Источник | внутренний, внешний |
| Макс. девиация | N x 5 рад (f>23,4375 МГц) |
| Разрешение | <0,1 % девиации или 0,01 рад, что больше |
| Погрешность установки (fмод = 1 кГц, внутренний режим) | <1 % уст. значения + 0,1 рад |
| Общие гармонические искажения ФМ (fмод = 1 кГц, девиация = 5 рад) | <1 % (типичное) |
| Неравномерность АЧХ (10 Гц ~ 100 кГц) | < 3 дБ (номинальное) |
| Импульсная модуляция (опция DSG3000B-PUG) |
| Диапазон несущей | ≤ 3,6 ГГц |
| Источник | внутренний, внешний |
| Диапазон включения / выключения | >70 дБ (100 кГц < f ≤ 3,6 ГГц) |
| Время нарстания / спада (10% / 90%) | <50 нс |
| Частота повторения импульсов | DC ~ 1 МГц |
| Импульсный генератор (опция DSG3000B-PUG) |
| Режим | одиночный импульс |
| Период | Диапазон | 40 нс ~170 с |
|  | Разрешение | 10 нс |
| Длительность | Диапазон | 10 нс ~ (170 с ~ 10 нс) |
|  | Разрешение | 10 нс |
| Задержка запуска | Диапазон | 10 нс ~170 с |
|  | Разрешение | 10 нс |
| Запуск | Авто, внешний запуск, внешний строб, ручной, по шине (USB, LAN) |
| Генератор паттернов (опция DSG3000B-PUG) |
| Импульсный генератор паттернов | Количество импульсов | 1 ~ 2047 |
|  | Временной диапазон | 20 нс ~170 с |
|  | Повторение паттернов | 1 ~ 256 |
| I/Q модуляция |
| Диапазон несущей | 50 МГц ≤ f ≤ 6.5 ГГц |
| Источник модуляции | внутренний, внешний |
| Полоса (RF) | Внешняя модуляция |
|  | Полоса (I или Q) | до 60 МГц (номинал.) |
|  | RF (I + Q) | до 120 МГц (номинал.) |
|  | Внутренняя модуляция |
|  | Полоса (I или Q) | до 30 МГц (номинал.) |
|  | RF (I + Q) | до 60 МГц (номинал.) |
| Подавление несущей | 50 МГц ≤ f ≤ 6 ГГц | ≥ 40 дБн (типичное) |
| Подавление боковой полосы | 50 МГц ≤ f ≤ 6 ГГц | ≥ 40 дБн (типичное) |
| Внешние входы I/Q | КСВН | <1,5 |
|  | Полное значение на входе | 0,5 Вскз (I+Q)скз |
| Внутренняя модуляция |
| EVM | 16QAM, root cosine фильр (α=0,22), 4 Мвыб/с (вых.уровень ≤ 4 дБм) | ≤2,0%скз (типичное) |
|  | QPSK, root cosine фильр (α=0,22), 4 Мвыб/с (вых.уровень ≤ 4 дБм) | ≤2,0%скз (типичное) |
| Внешняя модуляция |
| EVM | CDMA2000/1xEV-D0,1.2288 Mcpc, частота 800 ~ 900 МГц, 1800 ~ 1900 МГц, вых. уровень ≤ 4 дБм) | ≤2,0%скз (типичное) |
| ACPR |  | ≥ 70 дБ |
| Генератор I/Q огибающей |
| Выходной импеданс | 50 Ом (номинал.) |
| Выходное напряжение | Диапазон установки | 0,02 Вп-п ~1,5 Вп-п |
|  | Разрешение | 1 мВ |
| АЧХ неравномерность (@1 МГц) | ≤10 МГц | < 0,5 дБ (номинал.) |
|  | ≤30 МГц | < 1,0 дБ (номинал.) |
| I/Q дисбаланс | Магнитуда | < 0,1 дБ (номинал.) ≤10 МГц < 0,2 дБ (номинал.) ≤30 МГц |
|  | Нелинейность фазы | 200 пс (номинал.) ≤10 МГц 500 пс (номинал.) ≤30 МГц |
| SFDR | Синус (≤30 МГц) | > 50 дБ (номинал.) |
| Память формы сигнала | Длина памяти | 1 Мвыб ~ 16 Мвыб с шагом 1 выборка |
|  | Разрешение | 14 бит |
|  | Время загрузки 1 Мвыб. | <10 c (номинал.) |
|  | Энергонезависимая память | 96 Мб |
| Дискретизация | Диапазон | 1 кГц ~50 МГц |
|  | Разрешение | 0,01 Гц |
| Запуск | Режим запуска | Авто, ручной, внешний, по шине (USB, LAN) |
|  | Внешний запуск с задержкой |
|  | Диапазон установки | 0 ~ (2E16-1) |
|  | Разрешение | 1 |
|  | Запрет внешнего запуска |
|  | Диапазон установки | 0 ~ (2E16-1) |
|  | Разрешение | 1 |
|  | Длительность импульса | > 20 нс (номинал.) |
| ВХОДЫ И ВЫХОДЫ |
| Разъемы на передней панели |
| RF выход | Импеданс | 50 Ом (номинал.) |
|  | Разъем | N "мама" |
| Вход сигнала внешней модуляции | Импеданс | 100 кОм /600 Ом /50 Ом (номинал.) |
|  | Связь | AC/DC |
|  | Чувствительность | 1 Впп для указанной глубины модуляции или отклонения |
|  | Разъем | BNC "мама" |
| Выход внутреннего модуляционного генератора | Импеданс | 50 Ом (номинал.) |
|  | Разъем | BNC "мама" |
| Разъемы на задней панели |
| Вход внешнего запуска | Импеданс | 1 кОм (номинал.) |
|  | Разъем | N "мама" |
|  | Уровень запуска | 3,3 В TTL |
| Выход сигнала достоверности | Выходное напряжение | 0 В / 3,3 В (номинал.) |
|  | Разъем | BNC "мама" |
| Вход или выход импульса | Импеданс | 50 Ом (номинал.) |
|  | Выходное напряжение | 0 В / 3,3 В (номинал.) |
| Вход для внешнего опорного генератора (10 МГц) | Импеданс | 50 Ом (номинал.) |
|  | Разъем | BNC "мама" |
| Выход опорного генератора (10 МГц) | Импеданс | 50 Ом (номинал.) |
|  | Разъем | BNC "мама" |
| Вход / Выход генератора I/Q огибающей | Импеданс | 50 Ом (номинал.) |
|  | Разъем | BNC "мама" |
| Интерфейсы на задней панели |
| USB-host | Разъем | тип А |
|  | Протокол | Версия 2.0 |
| USB-device | Разъем | тип B |
|  | Протокол | BNC "мама" |
| LAN | LXI | 10/100 Base, RJ-45 |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Дисплей | Тип | ЖК TFT |
|  | Разрешение | 480 x 272 |
|  | Размер | 4,3" |
| Память | Запоминающее устройство (внутреннее) | Flash энергонезависимая, USB диск не поддерживается |
|  | Объем памяти (внутреннего устройства) | 96 Мб |
| Питание | Напряжение AC | 100 В ~ 240 В |
|  | Частота AC | 45 Гц ~ 440 Гц |
|  | Потребляемая мощность (со всеми опциями) | 70 Вт (типичное), максимально 100 Вт |
| Рабочие условия | Температура | 0°С ~ 50°С |
|  | Относительная влажность | ≤ 95% (0°С ~ 30°С) ≤ 75% (30°С ~ 40°С) |
| Габаритные размеры | W x H x D | 364 мм х 112 мм х 420 мм |
| Вес |  | 8,03 кг |