Подробные технические характеристики CMM-11

Сокращение «и.в.» при определении основной погрешности, означает измеренная величина.

Сокращение «е.м.р.» означает - единица младшего разряда.

Напряжение постоянного тока (DC)

| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| 400,0 мВ | 0,1 мВ | ± (1,0% и.в. + 8 е.м.р.) |
| 4,000 В | 0,001 В | ± (1,0% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 40,00 В | 0,01 В |  |
| 400,0 В | 0,1 В |  |
| 600 В | 1 В | ± (1,2% и.в. + 3 е.м.р.) |

Входное сопротивление 10 МОм

Напряжение переменного тока True RMS (AC)

| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| 4,000 В | 0,001 В | ± (1,0% и.в. + 5 е.м.р.) |
| 40,00 В | 0,01 В |  |
| 400,0 В | 0,1 В |  |
| 600 В | 1 В | ± (1,2% и.в. + 5 е.м.р.) |

Частотный диапазон от 50…60 Гц

Входное сопротивление 10 МОм

Постоянный ток (DC)

| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| 400,0 мкA | 0,1 мкA | ± (1,0% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 4000 мкA | 1 мкA | ± (1,5% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 40,00 мA | 0,01 мA |  |
| 400,0 мA | 0,1 мA |  |
| 10,00 A | 0,01 A | ± (2,5% и.в. + 5 е.м.р.) |

Переменный ток True RMS (AC)

| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| 400,0 мкA | 0,1 мкA | ± (2,0% и.в. + 5 е.м.р.) |
| 4000 мкA | 1 мкA | ± (2,5% и.в. + 5 е.м.р.) |
| 40,00 мA | 0,01 мA |  |
| 400,0 мA | 0,1 мA |  |
| 10,00 A | 0,01 A | ± (3,0% и.в. + 7 е.м.р.) |

Частотный диапазон от 50…60 Гц

Сопротивление

| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| 400,0 Ом | 0,1 Ом | ± (1,0% и.в. + 4 е.м.р.) |
| 4,000 кОм | 0,001 кОм | ± (1,5% и.в. + 5 е.м.р.) |
| 40,00 кОм | 0,01 кОм |  |
| 400,0 кОм | 0,1 кОм |  |
| 4,000 MОм | 0,001 MОм |  |
| 40,00 MОм | 0,01 MОм | ± (2,0% и.в. +10 е.м.р.) |

Ёмкость

| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| 40,00 нФ | 0,01 нФ | ± (5,0% и.в. + 35 е.м.р.) |
| 400,0 нФ | 0,1 нФ | ± (3,0% и.в. + 5 е.м.р.) |
| 4,000 мкФ | 0,001 мкФ |  |
| 40,00 мкФ | 0,01 мкФ |  |
| 400,0 мкФ | 0,1 мкФ | ± (4,0% и.в. + 5 е.м.р.) |
| 4000 мкФ | 1 мкФ | ± (5,0% и.в. + 5 е.м.р.) |

Частота

| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| 4,000 Гц | 0,001 Гц | ± (1,0% и.в. + 5 е.м.р.) |
| 40,00 Гц | 0,01 Гц |  |
| 400,0 Гц | 0,1 Гц |  |
| 4,000 кГц | 0,001 кГц |  |
| 40,00 кГц | 0,01 кГц |  |
| 100,0 кГц | 0,1 |  |

Дополнительные характеристики

| Питание |
| --- |
| Питание измерителя | - Элемент питания LR03 (ААА) – 2 шт. - Элемент питания HR03 (ААА) – 2 шт. |
| Категория электробезопасности | CAT III/600В |

| Условия окружающей среды и другие технические данные |
| --- |
| Диапазон рабочих температур | 5…40 oC при относительной влажности менее 80 % |
| Диапазон температур при хранении | -20…60 oC при относительной влажности менее 80 % |
| Класс защиты | Двойная изоляция, согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-1-2005 |
| Степень защиты, согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP65 |
| Нормальные условия для поверки | Температура окружающей среды: 23 ± 2 °C Влажность: 40…60 % |
| Размеры | 121 x 67 x 45 мм |
| Масса (без элементов питания) | не более 206 гр. |
| Дисплей | ЖКИ с подсветкой, 4-х цифровой с индикацией функции. |
| Высота над уровнем моря | ˂ 2000 м |
| Тестирование диодов | I = 0,3 мA, U0 ˂ 3,3 В DC |
| Целостность цепи | I < 0,5 мA, звуковая индикация R < 50 Ом |
| Индикация превышения диапазона | OL символ |
| Сигнализация разряда батареи | символ |
| Входное сопротивление | 10 MОм (AC/DC) |
| Частота измерений | 2 измерения в секунду |
| Предохранитель | режим mA, µA: 0,5A/600V керамический FAST режим A: 10A/600V керамический FAST |
| Время до автомат. выключения | 15 мин. |
| Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61010-2-032-2014 |