# PQM-700 Анализатор параметров качества электрической энергии

| Параметр | Диапазон измерений и условия | Разрешение | Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение постоянного и переменного тока URMS (среднеквадратическое значение, f = 40..70 Гц) | 20%×Unom ≤ URMS ≤ 120%×Unom для Unom ≥ 100 В | 0,01%×Unom | ± 0,005 Unom |
| Частота переменного тока f | От 40,00 Гц до 70,00 Гц для 10%×Unom ≤ URMS ≤ 120%×Unom | 0,01 Гц | ± 0,01 Гц |
| Среднеквадратическое значение гармонических составляющих напряжения UH, h (h = 1..40) | От 0 до 200% Unom | 0,01%×Unom | ±0,0015×Unom (UH, h изм <0,03×Unom) ±0,05×UH, h изм (UH, h изм ≥0,03×Unom |
| Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения THDU ( h = 2..40) | От 0 до 100,0% (для URMS > 1%×Unom) | 0,1% | ±0,05×THDUизм |
| Сила постоянного и переменного тока (среднеквадратическое значение, f = 40..70 Гц) IRMS | Без использования клещей |
|  | От 0 В до 1 В (3,6 ВP-P) K = 1000 А/1 В | 0,01% Inom | ± 0,01%×Inom |
|  | С гибкими клещами F-1, F-2, F-3 |
|  | От 1 А до 3000 А (~) (10000 АP-P) | 0,01%×Inom | ± 0,01×IRMS изм ± 0,02×IRMS изм (с учетом доп. погрешности от положения) |
|  | С измерительными клещами C-4 |
|  | От 0,1 А до 10 А (~) От 10 А до 50 А (~) От 50 А до 200 А (~) От 200 А до 1000 А (~) От 1000 А до 1200 А (~) (3600 АP-P) | 0,01%×Inom | ± (0,03 × IRMS изм + 0,1 А) ± 0,03 × IRMS изм ± 0,015 × IRMS изм ± 0,0075 × IRMS изм ± 0,005 × IRMS изм |
|  | С измерительными клещами C-6 |
|  | От 0,01 А до 0,1 А (~) От 0,1 А до 1 А (~) От 1 А до 12 А (~) (36 АP-P) | 0,01%×Inom | ± (0,03×IRMS изм + 1 mА) ± 0,025×IRMS изм ± 0,01×IRMS изм |
|  | С измерительными клещами C-7 |
|  | От 0,01 А до 100 А (~) (360 АP-P) | 0,01%×Inom | ± (0,005×IRMS изм + 0,02 А) |
| Среднеквадратическое значение гармонических составляющих силы тока IH, h (h = 1..40) | В зависимости от типа используемых клещей (см. характеристики IRMS) | 0,01%×Inom | ±0,005×Inom (IH, h<0,1×Inom) ±0,05×IH, h ( IH, h≥0,1×Inom) |
| Суммарный коэффициент гармонических составляющих силы тока THDI(h = 2..40) | От 0 до 100,0% (для IRMS > 1%×Inom) | 0,1% | ± 0,05×THDIизм |
| Активная мощность P и активная энергия EP | 80%×Unom ≤ URMS ≤ 120%×Unom 2%×Inom ≤ IRMS ≤ Inom | Зависит от Unom и Inom | ± 0,01 × × P(Ep)изм |
| Реактивная мощность Q и реактивная энергия EQ | 80%×Unom ≤ URMS ≤ 120%×Unom 2%×Inom ≤ IRMS ≤ Inom | Зависит от Unom и Inom | ± 0,01 × × Q(EQ)изм |
| Полная мощность S и полная энергия ES | 80%×Unom ≤ URMS ≤ 120%×Unom 2%×Inom ≤ IRMS ≤ Inom | Зависит от Unom и Inom | ± 0,01 × × S(ES)изм |
| Коэффициент мощности PF | От 0 до 1,00 Для 50%×Unom ≤ URMS ≤ 150%×Unom 10%×Inom ≤ IRMS ≤ Inom | 0,01 | ± 0,03 |
| Активная и реактивная мощность гармоник | 80% Unom ≤ URMS < 120% Unom 5% Inom ≤ IRMS ≤ Inom | Зависит от Unom и Inom |  |
| Коэффициент сдвига фаз cosφ (DPF) | От 0 до 1,00 Для 50%×Unom ≤ URMS ≤ 120%×Unom 10%×Inom ≤ IRMS ≤ Inom | 0,01 | ± 0,03 |
| Угол сдвига фаз между напряжением и силой тока φU, I | От -180,0° до +180,0° | 0,01° | ± 1° |
| Кратковременная доза фликера Pst | От 0,40 до 10,00 Для URMS ≥ 80%×Unom | 0,01 | ± 0,1×Pstизм |
| Длительная доза фликера Plt | От 0,40 до 10,00 Для URMS ≥ 80%×Unom | 0,01 | ± 0,1×Pltизм |
| Угол сдвига фаз напряжений φU | От -180,0° до +180,0° | 0,01° | ±1° |
| Коэффициент несимметрии напряжения по обратной U2/U1 и нулевой последовательности U0/U1 | От 0,0% до 10,00% 80%×Uном ≤ URMS≤ 150%×Uном | 0,1% | ± 0,3 % |
| Угол сдвига фаз силы токов φI | От -180,0° до +180,0° | 0,01° | ± 1° |
| Неопределенность часов реального времени RTC (от -20°С до +55°С) | часы: минуты: секунды: миллисекунды | 1 мс | ± 0,3 с/24 часа |

- URMS – измеренное значение напряжения постоянного и переменного тока (среднеквадратическое значение);

- IRMS - измеренное значение силы постоянного и переменного тока (среднеквадратическое значение);

- Unom – номинальное значение напряжения, установленное в анализаторе. Возможны установки напряжений из группы: 110/190 В, 115/200 В, 220/380 В, 230/400 В, 240/415 В, 400/690 В (межфазное/линейное). При использовании трансформаторов, в анализаторе возможна установка номинального напряжения (напряжения вторичной обмотки) из группы: 100 В, 110 В, 115 В, 120 В. Таким образом возможна установка номинального напряжения в диапазоне от 100 В до 690 В

- Inom – номинальное значение предела диапазона измерения для токовых разъемов анализатора (клещей);

- K - коэффициент масштабного преобразования входных для токовых разъемов анализатора;

- h – порядковый номер гармоники;

- UH, h изм – измеренное значение среднеквадратического значения гармонических составляющих напряжения;

- IH, h изм - измеренное значение среднеквадратического значения гармонических составляющих силы тока;

- THDU изм - измеренное значение суммарного коэффициента гармонических составляющих напряжения;

- THDI изм - измеренное значение суммарного коэффициента гармонических составляющих силы тока;

- P(Ep)изм - измеренное значение активной мощности (активной энергии);

- Q(EQ)изм - измеренное значение реактивной мощности (реактивной энергии);

- S(ES)изм - измеренное значение полной мощности (полной энергии);

- Pst изм - измеренное значение кратковременной дозы фликера;

- Plt изм - измеренное значение длительной дозы фликера.