Основные технические характеристики MIC-5050 Сокращение «е.м.р.» в определении основной погрешности обозначает «единица младшего разряда». Сокращение «и.в.» в определении основной погрешности обозначает «измеренная величина» Измерение сопротивления электроизоляции RISO Диапазон измерения согласно IEC 61557-2 для UN = 5 кВ: от 5,00 МОм до 20,0 ТОм Диапазон отображения Разрешение Основная погрешность 0,0...999 кОм 1 кОм ± (3 % и.в. + 10 е.м. р.) 1,00...9,99 МОм 0,01 МОм 10,0...99,9 МОм 0,1 МОм 100...999 МОм 1 МОм 1,00...9,99 ГОм 0,01 ГОм 10,0...99,9 ГОм 0,1 ГОм 100...999 ГОм 1 ГОм ± (3,5 % и.в. + 10 е.м. р.) 1,00…9,99 ТОм 0,01 TОм ± (7,5 % и.в. + 10 е.м. р.) 10,0...20,0 ТОм 0,1 TОм ± (12,5 % и.в. + 10 е.м. р.) Пределы измерения сопротивления электроизоляции в зависимости от установленного измерительного напряжения Напряжение UISO Измерительный диапазон Измерительный диапазон с адаптером AutoISO-5000 50 В 200 ГОм 20,0 ГОм 100 В 400 ГОм 40,0 ГОм 250 В 1,00 ТОм 100 ГОм 500 В 2,00 ТОм 200 ГОм 1000 В 4,00 ТОм 400 ГОм 2500 В 10,00 ТОм 400 ГОм 5000 В 20,0 ТОм 400 ГОм Измерение сопротивления электроизоляции нарастающим напряжением (SV) Напряжение UISO Шаг напряжения 50…1000 В 10 В 1000…5000 В 25 В 5000…10000 В 25 В Измерение переходных сопротивлений контактов и проводников током не менее ±200 мА Диапазон измерения согласно IEC 61557-4: 0,12...999 Ом Диапазон отображения Разрешение Основная погрешность 0...19,99 Ом 0,01 Ом ±(2% и.в. + 3 е.м.р.) 20,0...199,9 Ом 0,1 Ом 200...999 Ом 1 Ом ±(4% и.в. + 3 е.м.р.) Напряжение на разомкнутых измерительных проводниках: 4…24 В Выходной ток при R<15 Ом: мин. 200 мA (ISC: 200..250 мA) Компенсация сопротивления измерительных проводников Измерение двунаправленным током Измерение напряжения постоянного и переменного тока Диапазон отображения Разрешение Основная погрешность 0...29,9 В 0,1 В ± (2 % и.в. + 20 е.м.р.) 30...299,9 В 0,1 В ± (2 % и.в. + 6 е.м.р.) 300...750 В 1 В ± (2 % и.в. + 2 е.м.р.) Диапазон частот: от 45 Гц до 65 Гц Измерение емкости Диапазон отображения Разрешение Основная погрешность 1...999 нФ 1 нФ ± (5 % и.в. + 5 е.м.р.) 1,00...49,9 мкФ 0,01 мкФ Результат измерения емкости отображается после проведения измерения сопротивления электроизоляции RISO Для измерительного напряжения ниже 100 В результат не гарантирован Измерение температуры окружающей среды Диапазон отображения Разрешение Основная погрешность - 40...+99,9 °С 1 °С ± (3 % и.в. + 8 е.м.р.) В РФ не нормируется Дополнительные технические характеристики Класс изоляции двойная, согласно EN 61010-1 и IEC 61557 Категория безопасности IV 600 В (III 1000 В) согласноEN 61010-1 Степень защиты корпуса согласно EN 60529 IP40 (IP 67 с закрытой крышкой) Питание измерителя Встроенный гелевый аккумуляторный блок 12 В Температура хранения –25...+70 °C Температура рабочая -20..+50 °C Относительная влажность 20..80 % Высота До 3000 м Питание зарядного устройства Электросеть 90..260 В / 50..60 Гц Дисплей ЖК, графический 5,6" Интерфейс USB или Bluetooth® Габаритные размеры 390×310×180 Масса измерителя около 7 кг Гарантия: 36 месяцев

Номер в Госреестре: ожидается к ноябрю 2014

Класс защиты: IP54 (IP 67 с закрытой верхней крышкой)

Температурный диапазон: -20 °C … +50 °C

Габариты ШxВxГ: 390×310×170 мм

Масса: 7 кг

Индекс для заказа:

WMRUMIC10K1          Модель MIC-10k1

Комплект поставки и дополнительные опции

## Стандартная комплектация:

|  | Количество | Индекс |
| --- | --- | --- |
| Зажим «Крокодил» изолированный голубой К07 5,5 кВ | 1 | WAKROBU32K07 |
| Зажим «Крокодил» изолированный красный К07 5,5 кВ | 1 | WAKRORE32K07 |
| Зажим «Крокодил» изолированный черный К07 5,5 кВ | 1 | WAKROBL32K07 |
| Зонд острый с разъемом «банан» красный 5кВ | 1 | WASONREOGB2 |
| Зонд острый с разъемом «банан» черный 5кВ | 1 | WASONBLOGB2 |
| Кабель последовательного интерфейса USB | 1 | WAPRZUSB |
| Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ красный 3 м | 1 | WAPRZ003REBB10K |
| Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ черный 3 м | 1 | WAPRZ003BLBBE10K |
| Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ черный 5 м Температурный зонд ST-1 | 1 1 | WAPRZ005BLBBE10K WASONT1 |
| Футляр L4 | 1 | WAFUTL4 |

## Дополнительная комплектация:

|  | Индекс |
| --- | --- |
| Беспроводной интерфейс OR-1 (USB) | WAADAUSBOR1 |
| Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ красный 10 м | WAPRZ010REBB10K |
| Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ красный 20 м | WAPRZ020REBB10K |
| Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ красный 5 м | WAPRZ005REBB10K |
| Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ синий 10 м | WAPRZ010BUBB10K |
| Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ синий 20 м | WAPRZ020BUBB10K |
| Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ синий 3 м | WAPRZ003BUBB10K |
| Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ синий 5 м | WAPRZ005BUBB10K |
| Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ черный 10 м | WAPRZ010BLBBE10K |
| Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ черный 20 м | WAPRZ020BLBBE10K |
| СОНЭЛ Протоколы | # |
| Футляр L7 | WAFUTL7 |