Дапазоны измерений физических величин и пределы допускаемой абсолютной погрешности

| Наименование измеряемого параметра | Диапазон измеряемой величины/ пределы допускаемой абсолютной погрешности | Дискретность отсчёта (разрешение) |
| --- | --- | --- |
|  | I канал | II канал |  |
| Электрическое сопротивление, Ом | 0 … 2800 ±(0,005 + 0,0003R*) | __ | до 160 – 0,001 свыше 160 – 0,01 |
| Напряжение постоянного тока, мВ | __ | 0 … 170 ±(0,004+0,0003U*) | 0,001 |
| Температура, °C, 50 М; 100П; Pt100; Pt1000 | от –100 до +200; от –200 до +800; от –200 до +500 ±(0,2+0,0001Т*) | __ | 0,1 |
| Температура, °C, ХА(К); TПП(S); ТПП(R) | __ | от –50 до +1200; от –50 до +1700 ±(0,5+0,0005Т*) | 0,1 |

Примечание. R*; T*; U* – измеряемая величина.

Электропитание прибора осуществляется от четырех элементов питания типа ААА номинальным напряжением 1,5 В или 1,2 В.
Количество каналов измерения – 2.