Технические характеристики калибратора-контроллера давления

ЭЛМЕТРО-Паскаль

| Таблица 1 – Диапазоны давления и пределы допускаемой погрешности КД при измерении давления в зависимости от типа рабочего модуля, при температуре (23±3) °С |
| --- |
| Тип модуля | Пределы измерения давления | Поддиапазоны Предел допускаемой ОСНОВНОЙ погрешности измерения |
| А01**/Б01/В01 | избыточное 0…0,1 МПа | − | 0…0,1 МПа 0,025% / 0,03% / 0,04% | 0…0,025 МПа 0,025% / 0,03% / 0,04% |
| А02/Б02/В02 | избыточное 0…0,2 МПа | − | 0…0,2 МПа 0,025% / 0,03% / 0,04% | 0…0,07 МПа 0,025% / 0,03% / 0,04% |
| А07/Б07/В07 | избыточное 0…0,7 МПа | − | 0…0,7 МПа 0,01%*0,63МПа +0,015%ИВ | 0…0,25 МПа 0,015%*0,063 МПа +0,015% ИВ |
| А20/Б20/В20 | избыточное 0…2,0 МПa | − | 0…2,0 МПа 0,025% / 0,03% / 0,04% | 0…0,7 МПа 0,025% / 0,03% / 0,04% |
| А35/Б35/В35 | избыточное 0…3,5 МПa | − | 0…3,5 МПа 0,025% / 0,03% 0,04% | 0…1,6 МПа 0,025% / 0,03% / 0,04% |
| А01Р**/Б01Р/В01Р | избыточное-разрежение -0,1…0,1 МПа | -0,1*…0 МПа 0,025% / 0,03% / 0,04% | 0…0,1 МПа 0,025% / 0,03% / 0,04% | 0…0,025 МПа 0,025% / 0,03% / 0,04% |
| А02Р/Б02Р/В01Р | избыточное-разрежение -0,1…0,2 МПа | -0,1*…0 МПа 0,025% / 0,03% / 0,04% | 0…0,2 МПа 0,025% / 0,03% / 0,04% | 0…0,07 МПа 0,025% / 0,03% / 0,04% |
| А07Р/Б07Р/В07Р | избыточное-разрежение -0,1…0,7 МПа | -0,1*…0 МПа 0,03% / 0,04% / 0,05 | 0…0,7 МПа 0,025% / 0,03% / 0,04% | 0…0,25МПа 0,025% / 0,03% / 0,04% |
| А20Р/Б20Р/В20Р | избыточное-разрежение -0,1…2,0 MПa | -0,1*…0 МПа 0,07% / 0,08% / 0,1% | 0…2,0 МПа 0,025% / 0,03% / 0,04% | 0…0,7 МПа 0,025% / 0,03% / 0,04% |

* Фактическое значение ВПИ разрежения зависит от источника разрежения

** Модули с ВПИ 0,1МПа не могут быть установлены внутри КД и применяются только в качестве внешних

Кроме этого к КД может быть подключен внешний сменный модуль любого из вышеуказанных классов (при этом в меню прибора надо указать внешний модуль в качестве рабочего). Число внешних модулей, поставляемых в комплекте с КД – опционально.

Внимание! Внешние модули, подключаемые к КД,  не должны иметь ВПИ больший, чем внутренний, во избежании перегрузки ПОСЛЕДНЕГО.

Таблица 2 - Остальные характеристики КД

| Параметр | Значения параметра |
| --- | --- |
| Диапазон регулирования давления /разрежения | Равен диапазону измерения рабочего модуля давления, но не шире, чем диапазон питающего давления/разрежения |
| Нестабильность поддержания давления /разрежения | ±0,002% максимального верхнего предела измерения рабочего модуля давления. Рабочим модулем, наряду с внутренним, может быть выбран и внешний сменный модуль |
| Предел основной допускаемой погрешности воспроизведения давления | Сумма нестабильности поддержания давления/разрежения контроллера и погрешности измерения давления/разрежения рабочим модулем давления |
| Диапазон рабочих температур | 10…40 ºС |
| Диапазон температур для хранения | от -20…50 ºС |
| Рабочая среда | очищенный сухой газ (кл.1 ГОСТ 17433-80), не содержащий масел и не вызывающий коррозии |
| Электрическое питание прибора | 220В±10%; 50-60Гц, не более 20В*А |
| Питание поверяемого датчика | 24 В x 30 мА |
| Максимальное допустимое избыточное давление на входе КД | 0,8 МПа (для исполнений с внутренним модулем 0/-0,1…0,2 МПа или 0/-0,1…0,7 МПа); 4 МПа (для исполнения с внутренним модулем 0/-0,1…3,5 МПа); |
| Источники питания давления: | пневмомагистраль; компрессор; аккумулятор давления (баллон) с редуктором; вакуумный насос |
| Интерфейс связи с компьютером | RS-232 / USB |
| Пневмопорты | G1/8 |
| Масса прибора | не более 7 кг |
| Габаритные размеры | 255 x 140 x 290 мм |
| Средний срок службы | 8 лет |

Пример заказа калибратора давления

Порядок записи условного обозначения КД при его заказе и в документации другой продукции, где он может быть применен:

ЭЛМЕТРО-Паскаль - А07 - (А02, А006) - RS232

|                 |             |              |

1                2             3             4

1 Название калибратора-контроллера.

2 Тип встроенного модуля.

3 Тип внешних эталонных модулей (опция).

4 Адаптер интерфейса к компьютеру (опция).

Рекомендуется в комплекте с КД заказывать Систему подготовки воздуха, включающую в себя:

- блок фильтров-осушителей

- регулятор давления питания

- компрессор

- вакуумный насос

Код заказа Ситстемы подготовки воздуха (отдельной строкой):

- СПВ - без компрессора

- СПВК - с компрессором (тип компреесора определяется ВПИ внутреннего модуля давления КД)

- СПВН - с вакуумным насосом

- СПВКН - с компрессором и вакуумным насосом