Технические характеристики цифрового рефлектометра РЕЙС-305:

|  |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Частота калибрационных меток | От 3998 до 4002 кГц |
| Диапазоны измеряемых расстояний до места повреждения или конца линии (при коэффициенте укорочения 1,500) | 200; 400; 800; 1600; 3200; 6400; 12800; 25600; 51200 м |
| Пределы допускаемых значений основной приведенной погрешности измерения расстояния на диапазоне 200 м (от конечного значения) | ±0,4% (на уостальных диапазонах ±0,2%) |
| Пределы допускаемых значений приведенной погрешности измерения расстояния в рабочих условиях применения в диапазоне 200 м (от конечного значения) | ±0,8 % (в остальных диапазонах ±0,4 %) |
| Диапазон устанавливаемых значений коэффициента укорочения | От 1 до 7 с дискретностью установки коэффициента укорочения 0,001 |
| Отсчет расстояния | С помощью двух вертикальных курсоров - нулевого иизмерительного |
| Диапазон устанавливаемых значений коэффициента растяжки участка рефлектограммы вокруг активного курсора с кратностью 2 (при коэффициенте укорочения 1,500), м | От 0 до 200 при максимальном значении растяжки 1;от 0 до 400 при максимальном значении растяжки 2;от 0 до 800 при максимальном значении растяжки 4;от 0 до 1600 при максимальном значении растяжки 8;от 0 до 3200 при максимальном значении растяжки 16;от 0 до 6400 при максимальном значении растяжки 32;от 0 до 12800 при максимальном значении растяжки 64;от 0 до 25600 при максимальном значении растяжки 128;от 0 до 51200 при максимальном значении растяжки 128 |
| Амплитуда зондирующего импульса | На нагрузке 50 Ом не менее 6,5 В (повышенная не менее 22В) |
| Длительность зондирующего импульса | Регулируется от 20 нс до 25 мкс |
| Возможность включения импульса компенсации | На диапазонах от 1000 нс и выше |
| Амплитуда импульса компенсации | На нагрузке 50 Ом не менее 7 В. |
| Длительность импульса компенсации | От 0 до 15 мкс (Амплитуда зондирующего импульса длительностью менее 20 нс ненормируется) |
| Выходное сопротивление прибора | От 30 до 700 Ом |
| Перекрываемое прибором затухание | Не менее 80 дБ |
| Диапазон усиления | От -12 до 60 дБ |
| Память | Сохранение до 500 рефлектограмм, в том числе приотсутствии питании |
| Режимы при работе с памятью | Присвоение имени запоминаемой рефлектограмме до 32 символов;запоминание рефлектограмм с растяжкой;запоминание с усреднением до 255 рефлектограмм;удаление рефлектограмм из памяти;измерение расстояния с помощью двух курсоров;включение растяжки в пределах запомненной рефлектограммы;настройка параметров прибора по параметрам запомненной рефлектограммы;запоминание и удаление до 250 коэффициентов укорочений |
| Режимы измерения | Нормальный - считывание и отображение текущей рефлектограммы одного из входов L1, L2, L3;сравнение - наложение двух рефлектограмм с любых двух входов или памяти и входа;разность – отображение разности двух рефлектограмм с любых двух входов или между памятью и входом;раздельный – отображение рефлектограммы канала L1-L2, L1-L3 |
| Способы запуска при использовании импульсно-дугового метода | Ожидание дуги – однократный запуск от первого входного сигнала, после нажатия кнопки старт/стоп;автозапуск – автоматический запуск от каждого входного сигнала |
| Способы запуска при использовании метода колебательного разряда | Ожидание разряда – однократный запуск от первого входного сигнала, после нажатиякнопки старт/стоп;автозапуск – автоматический запуск от каждого входного сигнала |
| Общие характеристики |
| Отображение информации | Рефлектограммы и результаты их обработки - в графическом виде;режимы, параметры и информация - в алфавитно-цифровом и символьном видах |
| Обеспечение технических характеристик | Не более 2 минут по истечении времени установлениярабочего режима |
| Прибор допускает непрерывную работу в рабочих условиях применения при сохранении своих технических характеристик в пределах норм | Течение времени не менее 8 ч при питании от внешнего источника постоянного тока |
| Прибор сохраняет свои технические характеристики при питании | От 10 гальванических элементов или аккумуляторов типа АА напряжением от 10,2 до 14 В;от источника постоянного тока напряжением от 11 до 15 В |
| Ток, потребляемый прибором от источника постоянного тока | Не более 0,5 А, при номинальном напряжении 12 В |
| Средняя наработка на отказ | Не менее 6000 ч |
| Гамма - процентный ресурс прибора | Не менее 10000 ч при g = 90 % |
| Габаритные размеры прибора | 275 х 166 х 70 мм |
| Масса прибора со встроенными элементами питания | Не более 2,5 кг |
| Масса прибора впотребительской таре | Не более 5 кг |